## Report
|  | 北京普析通用仪器有限责任公司 | [8 empty] | 文件编号 |  | KF/R-01-003
|  | T400系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 | [8 empty] | 版本/修订 |  | B/0
[11 empty] | 发布/修订日期 |  | 2012-04-11
产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  | 检验员 |  |  |  | 检验日期 |  | 复核员
温度(℃) |  |  |  | 相对湿度(%) | [6 empty] | 检验结果
序号 | 检验项目 |  |  | 结果
1 | 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 镨钕： ±1.4nm 波长重复性 ≤0.4nm |  | 波长段 |  |  | B段
|  |  |  | 检测工具 |  |  | 镨钕滤光片 |  |  | 钬溶液
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 807.4 |  |  | 640.7 | 536.8 | 416.5 | 361.0
|  |  |  | 测量值（nm） |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
平均值(nm)
误差值(nm)
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.15% |  | 检测工具 |  |  | 10%中性滤光片、20%中性滤光片、30%中性滤光片 （以标定的标准值为准）
|  |  |  | 型号 |  | 测量点 |  | 635 |  |  | 546 |  | 440
|  |  |  | 10%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 7.57 |  |  | 10.1 |  | 10.07
[6 empty] | 测量值(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
平均值(%)
误差值(%)
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 20%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 18.98 |  |  | 20.09 |  | 20.91
[6 empty] | 测量值(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
平均值(%)
误差值(%)
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.15% |  | 30%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 29.96 |  |  | 30.43 |  | 28.88
[6 empty] | 测量值(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
平均值(%)
误差值(%)
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 杂散光 |  |  | 检验工具 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 结果
|  | 360nm | ≤0.05% | 亚硝酸钠标准溶液 |  |  | 测量值 （%） |  | 0 | 0 | 0 | 未检测
4 | 基线平直度 | ≤±0.002（2.0nm光谱带宽） |  |  |  |  | 测量值（Abs） |  |  |  |  | 0
5 | 基线暗噪声 | ≤±0.5% |  |  |  |  | 测量值（%） |  |  |  |  | 0
6 | 噪声500nm | 100% | ≤0.15% | 测量值（%） |  |  | 0 |  | 0% | ≤0.05% |  | 测量值 （%） | 0
| 边缘噪声 1090 nm | 100% | ≤1.0% | 测量值（%） |  |  | 0 |  | 0% | ≤0.3% |  | 测量值 （%） | 0
| 边缘噪声335nm | 100% | ≤1.0% | 测量值（%） |  |  | 0 |  | 0% | ≤0.3% |  | 测量值 （%） | 0
7 | 漂移 | 500nm ≤0.2%/h |  |  |  |  | 测量值（%） |  |  |  |  | 0
8 | 电源电压的适应性 | ±0.2% | 检验工具 |  | 电压 | [5 empty] | 198V | 220V | 242V
|  |  | 调压器，数字万用表 |  | 500nm测量值（%）
500nm处的透射比变化（%）
250nm测量值（%）
250nm处的透射比变化（%）
9 | 介电强度 | 无击穿和飞弧现象 |  |  | 检验工具：耐压测试仪 | [5 empty] | 有 □ 无 □
10 | 接触电流 | 正常条件≤0.5mA |  |  | 检验工具：泄漏电流测试仪 | [5 empty] | 测量值（mA）
|  | 单一故障≤3.5mA | [8 empty] | 测量值（mA）
11 | 保护接地 | ≤0.1Ω |  |  | 检验工具：程控接地电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（Ω）
12 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |  |  | 检验工具：绝缘电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（MΩ）
13 | 样品池准确度于重复性校验 |  | 准确度：100%±0.1% 重复性：<0.1% |  |  | 1号池测量值(%) |  |  |  |  | 重复性(%)
14 | 外观和结构 | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 | [10 empty] | 合格□ 不合格□
检验结论 |  | 合格 □ 不合格 □
备注 |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制； 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。

## 基础信息
名称 | 特征值 | 标准值 | 是否为光谱扫描 | 灯状态 | 灯状态 | 较零物质 | 光度方式 | 光度方式 | 扫描速度 | 扫描速度 | 扫描间隔(nm) | 重复次数 | 重复时间间隔(S) | 光谱带宽(nm) | 增益 | 响应时间
氘灯 | 656.1 | 656.1 | 是 | 钨灯 | 0 |  | Abs | 0 | 快速 | 0 |  | 1 |  | 0.2
低压汞灯A段 | 253.7 | 253.7 | 否 | 氘灯 | 1 | 其它 | T% | 1 | 中速 | 1 | 0.02 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
低压汞灯B段 | 365.0,435.8,546.1 | 365.0,435.8,546.1 |  | 汞灯 | 2 |  | Es | 2 | 慢速 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 1.0 | 2 | 1
镨钕滤光片 | 739.2,,807.4 | 739.2,,807.4 |  |  |  |  | Er | 3 | 最慢速 | 3 | 0.2 | 4 |  | 2.0 | 3 | 2
10%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.0 | [5 empty] | R% | 4 |  |  | 0.5 | 5 |  | 5.0 | 4
20%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 5
30%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.2 | [9 empty] | 2
重铬酸钾标准物质 | 350313257235 | 22.9,51.3,13.7,18.2 | [8 empty] | 5
碘化钠溶液 | 220
亚硝酸钠溶液 | 340360

## 测量结果表
项目编号 | 仪器ID | 标准值 | 测量值（nm） | 平均值 | 误差值 | 重复性 | 检验员 | 检验日期 | 复核员 | 检验地点 | 温度 | 湿度 | 判定结果 | 其他 | 子项目编号-与检测项信息对应的
1003 | T400 |  | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 1003
1008 | T400 |  | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 1004
1009 | T400 |  | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 1004
1010 | T400 |  | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 1004
1011 | T400 |  | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 1004
2005 | T400 | 7.57 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2002
2006 | T400 | 10.1 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2002
2007 | T400 | 10.07 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2002
2008 | T400 | 18.98 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2003
2009 | T400 | 20.09 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2003
2010 | T400 | 20.91 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2003
2011 | T400 | 29.96 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2004
2012 | T400 | 30.43 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2004
2013 | T400 | 28.88 | ;; |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 2004
3002 | T400 | 360 | ;; |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 3002
4001 | T400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 4001
5001 | T400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 5001
7001 | T400 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 7001
7002 | T400 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 7002
8001 | T400 | 1090 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 8001
8002 | T400 | 1090 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 8002
8003 | T400 | 335 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 8003
8004 | T400 | 335 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 8004
9001 | T400 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 16:03 | 0 |  | 0 | 0 | 未检测 |  | 9001

## 管理表
检验项目
产品型号 | 父项目编号 | 父项目名称 | 子项目编号 | 子项目名称 | 特征值 | 可允许误差范围 | 波长重复性
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1003 | 镨钕滤光片 | 807.4 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1008 | 钬溶液 | 640.79 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1009 | 钬溶液 | 536.86 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1010 | 钬溶液 | 416.57 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1011 | 钬溶液 | 361.12 | 1.4 | 0.4
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2005 | 10%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2006 | 10%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2007 | 10%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2008 | 20%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2009 | 20%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2010 | 20%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2011 | 30%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2012 | 30%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2013 | 30%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.15
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3002 | 亚硝酸钠标准溶液 | 360nm | 0.05
T700S | 4000 | 基线平直度检验 | 4001 | 基线平直度 |  | 0.002
T700S | 5000 | 基线暗噪声检验 | 5001 | 基线暗噪声 |  | 0.5
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7001 | 500nm100%噪声 | 500 | 0.15
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7002 | 500nm0%噪声 | 500 | 0.05
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8001 | 1090nm100%噪声 | 1090 | 1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8002 | 1090nm0%噪声 | 1090 | 0.3
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8003 | 335nm100%噪声 | 200 | 1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8004 | 335nm0%噪声 | 200 | 0.3
T700S | 9000 | 漂移检验 | 9001 | 漂移检验 | 500nm | 0.2

## 对应信息 (hidden)
产品编号 | 产品型号 | 父项目名称 | 父项目编号
1401 | T400 | 波长示值误差与重复性校验 | 1000
1501 | T500 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2000
1610 | T6新悦 | 杂散光校验 | 3000
1650 | T6新世纪 | 基线平直度检验 | 4000
|  | 基线暗噪声检验 | 5000
|  | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6000
|  | 噪声检验 | 7000
|  | 波长边缘噪声 | 8000
|  | 漂移检验 | 9000

## 检测项信息
检测类别 | 项目名称 | 提示 | 方法信息 | 测量信息 | 重复次数 | 重复时间间隔 | 特征值 | 分析方法 | 分析方法 | 灯状态 | 光度模式 | 扫描速度 | 起始波长 | 终止波长 | 扫描间隔 | 增益 | 光谱带宽 | 时间间隔 | 扫描个数 | 响应时间 | 是否为光谱扫描 | 暗电流物质 | 校零物质 | 测量物质 | 父项目编号 | 子项目编号 | 标准值
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=810,800,0.2;LampPos=0 | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 3 | 1 | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 钨灯 | Abs | 慢速 | 810 | 800 | 0.2 | [5 empty] | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 1000 | 1001
波长示值误差与重复性校验 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=645,335,0.2; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 3 | 1 | 640.7,536.8,416.5,361.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 335 | 0.2 | [5 empty] | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液 | 1000 | 1002
基线平直度检验 | 基线平直度 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=1090,335,1; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | Abs | 慢速 | 1090 | 335 | 1 | [5 empty] | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 4000 | 4001
基线暗噪声检验 | 基线暗噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=1090,335,1; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦黑挡块:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | T% | 慢速 | 1090 | 335 | 1 | [5 empty] | 是 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 5000 | 5001
噪声检验 | 500nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 120 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7001
噪声检验 | 500nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦黑挡块:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 120 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7002
波长边缘噪声 | 1090nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦空气:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8001
波长边缘噪声 | 1090nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦黑挡块:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8002
波长边缘噪声 | 335nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=335¦空气:Measure;Wl=335;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 335 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8003
波长边缘噪声 | 335nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=335¦黑挡块:Measure;Wl=335;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 335 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8004
杂散光校验 | 360nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1; | 黑挡块:Dark¦亚硝酸钠空白溶液:Zero;Wl=360¦亚硝酸钠溶液:Measure;Wl=360 | 3 | 1 | 360 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 | [8 empty] | 否 | 黑挡块 | 亚硝酸钠空白溶液 | 亚硝酸钠溶液 | 3000 | 3001
透射比示值误差与重复性校验 | 10%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦10%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 | [8 empty] | 否 | 黑挡块 | 空气 | 10%中性滤光片 | 2000 | 2001 | 7.57,10.1,10.07
透射比示值误差与重复性校验 | 20%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦20%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 | [8 empty] | 否 | 黑挡块 | 空气 | 20%中性滤光片 | 2000 | 2002 | 18.89,20.09,20.91
透射比示值误差与重复性校验 | 30%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦30%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 | [8 empty] | 否 | 黑挡块 | 空气 | 30%中性滤光片 | 2000 | 2003 | 29.96,30.43,28.88
漂移检验 | 漂移检验 | 仪器预热1小时之后进行检验 | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;ResponseTime=0.5; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=3600;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 | [5 empty] | 1 | 3600 | 0.5 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 9000 | 9001

## 仪器状态
仪器id | 项目 | 能量 | id | 父id
T400 | 关灯，增益1下的RSD值
T400 | 关灯，增益2下的RSD值
T400 | 关灯，增益3下的RSD值
T400 | 关灯，增益4下的RSD值
T400 | 开灯，增益1下的RSD值
T400 | 开灯，增益2下的RSD值
T400 | 开灯，增益3下的RSD值
T400 | 开灯，增益4下的RSD值
T400 | 亚硝酸钠标准溶液-360nm能量 |  | 3002 | 3002
T400 | 基线平直度-全波长能量 |  | 4001 | 4001

## 标准值
测试项 | 检测工具 | 特征值 | 标准值（%）
透射比示值误差与重复性校验 | 10%中性滤光片 | 635nm | 7.57
|  | 546nm | 10.1
|  | 440nm | 10.07
| 20%中性滤光片 | 635nm | 18.98
|  | 546nm | 20.09
|  | 440nm | 20.91
| 30%中性滤光片 | 635nm | 29.96
|  | 546nm | 30.43
|  | 440nm | 28.88
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 | 807.4
| 钬溶液 | 640.7
536.8
416.5
361.0
修改标准值时，该仪器对应的模板文件必须未打开，同时修改后光标要在未修改的单元格内！方可保存成功！

## 字段对应 (hidden)
仪器方法标记 | 仪器方法字段 |  | 算法标记 | 算法字段
起始波长 | StartWl | WlRange | 寻峰 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool
终止波长 | EndWl |  | 求平均 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool
重复次数 | RepeatTimes |  | 多次测量 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool
重复时间间隔 | RepeatInterval |  | 最大最小值差 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool
方法信息 | MethodStr |  | 求半峰宽 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool
测量信息 | MeasurePara |  | 求最大偏移量 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool
使用物质 | ToolStr |  | 求漂移 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetDriftUVTestTool
项目名称 | Name
光度模式 | PhotoMode
扫描速度 | ScanSpeed
扫描间隔 | ScanWlInterval
增益 | Gain
光谱带宽 | Slit1
特征值 | Wl
暗电流 | Dark
校零 | Zero | BaseLine
测量 | Measure | Scan
时间间隔 | timeinterval
扫描个数 | totalcount
灯状态 | LampPos
响应时间 | ResponseTime

## 波长示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） | 平均值（nm） | 误差值（nm） | 重复性（nm） | 波长示值误差(nm) | 波长重复性 | 判定结果
镨钕滤光片 | 807.4 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 未检测
钬溶液 | 640.7 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 未检测
| 536.8 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 未检测
| 416.5 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 未检测
| 361.0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 未检测

## 透射比示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值(nm) | 标准值（%） | 测量值（%） | 平均值（%） | 误差值（%） | 重复性（%） | 透射比示值误差 | 透射比重复性 | 判定结果
10%中性滤光片 | 635 | 7.57 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
| 546 | 10.1 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
| 440 | 10.07 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
20%中性滤光片 | 635 | 18.98 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
| 546 | 20.09 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
| 440 | 20.91 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
30%中性滤光片 | 635 | 29.96 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
| 546 | 30.43 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测
| 440 | 28.88 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | 未检测

## 杂散光校验
项目名称 | 波长点 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
亚硝酸钠标准溶液 | 360 |  | 0.05 | 未检测

## 基线平直度检验
项目名称 | 测量值（Abs） | 指标要求 | 判定结果
基线平直度 |  | 0.002 | 未检测

## 基线暗噪声检验
项目名称 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
基线暗噪声 |  | 0.5 | 未检测

## 噪声检验
项目名称 | 特征值 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
500nm100%噪声 | 500 |  | 0.15 | 未检测
500nm0%噪声 | 500 |  | 0.05 | 未检测

## 波长边缘噪声
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
1090nm100%噪声 | 1090 |  | 1 | 未检测
1090nm0%噪声 | 1090 |  | 0.3 | 未检测
335nm100%噪声 | 335 |  | 1 | 未检测
335nm0%噪声 | 335 |  | 0.3 | 未检测

## 漂移检验
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.2 | 未检测