## Report
|  | 北京普析通用仪器有限责任公司 | [7 empty] | 文件编号
|  | T400系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 | [7 empty] | 版本/修订
发布/修订日期
产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  | 检验员 |  |  |  | 检验日期 |  | 复核员
温度(℃) |  |  |  | 相对湿度(%) | [5 empty] | 检验结果
UVWin版本号 |  |  |  | UVTouch版本号 |  |  |  |  | 检验软件版本号
序号 | 检验项目 |  |  | 结果
1 | 样品池重复性 |  | 准确度：100%±0.1% 重复性：<0.1% |  | 1号池测量值(%) |  |  | 0 |  | 重复性(%) | 0
2 | 波长拟合 | 检测工具 |  | 模式 |  | 增益 |  |  | 标准值(nm) |  | 测量值（nm）
|  | 钬溶液 |  | Abs |  |  |  |  | 361 |  | 0
|  |  |  | Abs |  |  |  |  | 416.5 |  | 0
|  |  |  | Abs |  |  |  |  | 536.8 |  | 0
|  |  |  | Abs |  |  |  |  | 640.7 |  | 0
|  | 镨钕滤光片 |  | Abs |  |  |  |  | 807.4 |  | 0
3 | 能量扫描 | 检测工具 |  | 提示 |  |  | 标准值 |  | 测量值
|  | 氘灯 |  | 定点波长：486nm |  |  | 全段 |  | 0
|  |  |  | 定点波长：656.1nm |  |  | #REF! |  | #REF!
700nm-190nm
|  | 钨灯 |  | 1100nm-300nm
4 | 波长示值误差校验 | 波长示值误差 氘灯： ±0.1nm 镨钕： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 波长段 |  | B段
|  |  |  | 检测工具 |  | 镨钕滤光片
|  |  |  | 标准值(nm) |  | 536.8
|  |  |  | 测量值（nm） |  | 0
误差值(nm)
| 波长示值误差校验 | 波长示值误差 钬溶液： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 检测工具 |  | 钬溶液
|  |  |  | 标准值(nm) |  | 640.7 |  | 536.8 | 416.5 | 361.0
|  |  |  | 测量值（nm） |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
误差值(nm)
5 | 杂散光 |  |  | 检验工具 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 结果
|  | 220nm | <0.01% | 碘化钠标准溶液 |  | 测量值 （%） |  | 0 | 0 | 0 | 不合格
6 | 基线平直度 | ≤±0.0005（2.0nm光谱带宽） |  |  |  | 测量值（Abs） |  |  |  |  | 0
7 | 外观和结构 | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 | [9 empty] | 合格□ 不合格□
检验结论 |  | 合格 □ 不合格 □
备注 |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制； 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。

## 基础信息
名称 | 特征值 | 标准值 | 是否为光谱扫描 | 灯状态 | 灯状态 | 较零物质 | 光度方式 | 光度方式 | 扫描速度 | 扫描速度 | 扫描间隔(nm) | 重复次数 | 重复时间间隔(S) | 光谱带宽(nm) | 增益 | 响应时间
氘灯 | 656.1 | 656.1 | 是 | 钨灯 | 0 |  | Abs | 0 | 快速 | 0 |  | 1 |  | 0.2
低压汞灯A段 | 253.7 | 253.7 | 否 | 氘灯 | 1 | 其它 | T% | 1 | 中速 | 1 | 0.02 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
低压汞灯B段 | 365.0,435.8,546.1 | 365.0,435.8,546.1 |  | 汞灯 | 2 |  | Es | 2 | 慢速 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 1.0 | 2 | 1
镨钕滤光片 | 739.2,,807.4 | 739.2,,807.4 |  |  |  |  | Er | 3 | 最慢速 | 3 | 0.2 | 4 |  | 2.0 | 3 | 2
10%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.0 | [5 empty] | R% | 4 |  |  | 0.5 | 5 |  | 5.0 | 4
20%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 5
30%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.2 | [9 empty] | 2
重铬酸钾标准物质 | 350313257235 | 22.9,51.3,13.7,18.2 | [8 empty] | 5
碘化钠溶液 | 220
亚硝酸钠溶液 | 340360

## 测量结果表
项目编号 | 仪器ID | 标准值 | 测量值（nm） | 平均值 | 误差值 | 重复性 | 检验员 | 检验日期 | 复核员 | 检验地点 | 温度 | 湿度 | 判定结果 | 其他 | 子项目编号-与检测项信息对应的
1003 | T400 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 1003
1008 | T400 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 1004
1009 | T400 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 1004
1010 | T400 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 1004
1011 | T400 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 1004
2005 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2002
2006 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2002
2007 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2002
2008 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2003
2009 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2003
2010 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2003
2011 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2004
2012 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2004
2013 | T400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2004
3002 | T400 | 360 | ;; |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 3002
4001 | T400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | 不合格 |  | 4001
5001 | T400 |  | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 5001
7001 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 7001
7002 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 7002
8001 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8001
8002 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8002
8003 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8003
8004 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8004
9001 | T400 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-12-19 15:21 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 9001

## 管理表
检验项目
产品型号 | 父项目编号 | 父项目名称 | 子项目编号 | 子项目名称 | 特征值 | 可允许误差范围 | 波长重复性
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1003 | 镨钕滤光片 | 807.4 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1008 | 钬溶液 | 640.79 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1009 | 钬溶液 | 536.86 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1010 | 钬溶液 | 416.57 | 1.4 | 0.4
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1011 | 钬溶液 | 361.12 | 1.4 | 0.4
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2005 | 10%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2006 | 10%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2007 | 10%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2008 | 20%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2009 | 20%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2010 | 20%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2011 | 30%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2012 | 30%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.15
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2013 | 30%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.15
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3002 | 亚硝酸钠标准溶液 | 360nm | 0.05
T700S | 4000 | 基线平直度检验 | 4001 | 基线平直度 |  | 0.002
T700S | 5000 | 基线暗噪声检验 | 5001 | 基线暗噪声 |  | 0.5
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7001 | 500nm100%噪声 | 500 | 0.15
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7002 | 500nm0%噪声 | 500 | 0.05
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8001 | 1090nm100%噪声 | 1090 | 1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8002 | 1090nm0%噪声 | 1090 | 0.3
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8003 | 335nm100%噪声 | 200 | 1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8004 | 335nm0%噪声 | 200 | 0.3
T700S | 9000 | 漂移检验 | 9001 | 漂移检验 | 500nm | 0.2

## 对应信息 (hidden)
产品编号 | 产品型号 | 父项目名称 | 父项目编号
1401 | T400 | 波长示值误差与重复性校验 | 1000
1501 | T500 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2000
1610 | T6新悦 | 杂散光校验 | 3000
1650 | T6新世纪 | 基线平直度检验 | 4000
|  | 基线暗噪声检验 | 5000
|  | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6000
|  | 噪声检验 | 7000
|  | 波长边缘噪声 | 8000
|  | 漂移检验 | 9000

## 检测项信息
检测类别 | 项目名称 | 提示 | 方法信息 | 测量信息 | 重复次数 | 重复时间间隔 | 特征值 | 分析方法 | 分析方法 | 灯状态 | 光度模式 | 扫描速度 | 起始波长 | 终止波长 | 扫描间隔 | 增益 | 光谱带宽 | 时间间隔 | 扫描个数 | 响应时间 | 是否为光谱扫描 | 暗电流物质 | 校零物质 | 测量物质 | 父项目编号 | 子项目编号 | 标准值
样品池重复性 | 样品池重复性检测 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;WlRange=550,540,2;Slit1=2.0;LampPos=1 | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 1 | 0 | 546 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | T% | 中速 | 550 | 540 | 2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 999 | 1000
波长拟合 | 钬溶液361.0 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=365,355,0.2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 |  | 361 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 365 | 355 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液
波长拟合 | 钬溶液416.5 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=420,410,0.2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 |  | 416.5 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 420 | 410 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液
波长拟合 | 钬溶液536.8 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=540,530,0.2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 |  | 536.8 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 540 | 530 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液
波长拟合 | 钬溶液640.7 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=645,635,0.2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 |  | 640.7 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 635 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液
波长拟合 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=810,800,0.2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 1 |  | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片
能量扫描 | 钨灯 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=0;WlRange=1100,300,0.2;Gain=1;Slit1=2.0;LampPos=0 | 空气:BaseLine¦:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 钨灯 | Es | 快速 | 1100 | 300 | 0.2 | 1 | 2.0 |  |  |  | 是 |  | 空气
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=810,800,0.2;Slit1=2.0;LampPos=0 | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 1 | 1 | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 钨灯 | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 1000 | 1001
波长示值误差与重复性校验 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=1;WlRange=645,335,0.2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 | 1 | 640.7,536.8,416.5,361.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 335 | 0.2 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液 | 1000 | 1002
基线平直度检验 | 基线平直度 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=0;WlRange=1090,335,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | Abs | 快速 | 1090 | 335 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 4000 | 4001
杂散光校验 | 360nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦亚硝酸钠空白溶液:Zero;Wl=360¦亚硝酸钠溶液:Measure;Wl=360 | 3 | 1 | 360 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 亚硝酸钠空白溶液 | 亚硝酸钠溶液 | 3000 | 3001

## 仪器状态
仪器id | 项目 | 能量 | id | 父id
T400 | 关灯，增益1下的RSD值
T400 | 关灯，增益2下的RSD值
T400 | 关灯，增益3下的RSD值
T400 | 关灯，增益4下的RSD值
T400 | 开灯，增益1下的RSD值
T400 | 开灯，增益2下的RSD值
T400 | 开灯，增益3下的RSD值
T400 | 开灯，增益4下的RSD值
T400 | 亚硝酸钠标准溶液-360nm能量 |  | 3002 | 3002
T400 | 基线平直度-全波长能量 |  | 4001 | 4001

## 标准值
测试项 | 检测工具 | 特征值 | 标准值（%）
透射比示值误差与重复性校验 | 10%中性滤光片 | 635nm | 7.57
|  | 546nm | 10.1
|  | 440nm | 10.07
| 20%中性滤光片 | 635nm | 18.98
|  | 546nm | 20.09
|  | 440nm | 20.91
| 30%中性滤光片 | 635nm | 29.96
|  | 546nm | 30.43
|  | 440nm | 28.88
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 | 807.4
| 钬溶液 | 640.7
536.8
416.5
361.0
修改标准值时，该仪器对应的模板文件必须未打开，同时修改后光标要在未修改的单元格内！方可保存成功！

## 字段对应 (hidden)
仪器方法标记 | 仪器方法字段 |  | 算法标记 | 算法字段
起始波长 | StartWl | WlRange | 寻峰 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool
终止波长 | EndWl |  | 求平均 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool
重复次数 | RepeatTimes |  | 多次测量 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool
重复时间间隔 | RepeatInterval |  | 最大最小值差 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool
方法信息 | MethodStr |  | 求半峰宽 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool
测量信息 | MeasurePara |  | 求最大偏移量 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool
使用物质 | ToolStr |  | 求漂移 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetDriftUVTestTool
项目名称 | Name
光度模式 | PhotoMode
扫描速度 | ScanSpeed
扫描间隔 | ScanWlInterval
增益 | Gain
光谱带宽 | Slit1
特征值 | Wl
暗电流 | Dark
校零 | Zero | BaseLine
测量 | Measure | Scan
时间间隔 | timeinterval
扫描个数 | totalcount
灯状态 | LampPos
响应时间 | ResponseTime

## 样品池重复性
项目名称 | 测量值（T%）
1号
2号
3号
4号
5号
检测结果 | 不合格
重复性 | 0

## 波长拟合
项目名称 | 特征值（nm） | 模式 | 增益 | 光源 | 测量值（nm）
钬溶液 | 361 | Abs
| 416.5 | Abs
| 536.8 | Abs
| 640.7 | Abs
镨钕滤光片 | 807.4 | Abs

## 能量扫描
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） | Es
钨灯 | 全段

## 波长示值误差校验
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） | 误差值（nm） | 波长示值误差(nm) | 判定结果
镨钕滤光片 | 807.4 |  |  | 1.4 | 不合格
钬溶液 | 640.7 |  |  | 1.4 | 不合格
| 536.8 |  |  | 1.4 | 不合格
| 416.5 |  |  | 1.4 | 不合格
| 361.0 |  |  | 1.4 | 不合格

## 杂散光校验
项目名称 | 波长点 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
亚硝酸钠标准溶液 | 360 |  | 0.05 | 不合格

## 基线平直度检验
项目名称 | 测量值（Abs） | 指标要求 | 判定结果
基线平直度 |  | 0.002 | 不合格