## Report
|  | 北京普析通用仪器有限责任公司 | [7 empty] | 文件编号
|  | T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 | [7 empty] | 版本/修订
发布/修订日期
产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  | 检验员 |  |  |  | 检验日期 |  | 复核员
T600AS |  |  | 30U1604-01-0010
温度(℃) |  |  |  | 相对湿度(%) | [5 empty] | 检验结果
UVWin版本号 |  |  |  | UVTouch版本号 |  |  |  |  | 检验软件版本号 |  | 2.1.24.415
序号 | 检验项目 |  |  | 结果
1 | 样品池重复性 |  | 准确度：100%±0.1% 重复性：<0.1% |  | 1号池测量值(%) |  |  | 0 |  | 重复性(%) | 0
2 | 波长拟合 | 检测工具 |  | 模式 |  | 增益 |  |  | 标准值(nm) |  | 测量值（nm）
|  | 氘灯 |  | Es |  | 4 |  |  | 486 |  | 0
|  |  |  | Es |  | 4 |  |  | 656.1 |  | 0
|  | 镨钕滤光片 |  | Es |  | 3 |  |  | 296.7 |  | 0
|  | 汞灯 |  | Es |  | 3 |  |  | 404.7 |  | 0
|  |  |  | Es |  | 3 |  |  | 435.8 |  | 0
|  |  |  | Es |  | 3 |  |  | 546.1 |  | 0
|  |  |  | Abs |  | 0 |  |  | 807.4 |  | 0
|  | 钬溶液 |  | Abs |  | 0 |  |  | 241 |  | 240.9
|  |  |  | Abs |  | 0 |  |  | 361 |  | 361.2
|  |  |  | Abs |  | 0 |  |  | 640.7 |  | 640.7
3 | 能量扫描 | 检测工具 |  | 提示 |  |  | 标准值 |  | 测量值
|  | 氘灯 |  | 定点波长：486nm |  |  | 486 |  | 483
|  |  |  | 波长段：656.1nm |  |  | 656.1 |  | 653
|  |  |  | 波长段：1100nm-300nm |  |  | 0
|  | 钨灯 |  | 波长段：700nm-190nm |  |  | 0
4 | 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 氘灯： ±0.1nm 镨钕： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 波长段 |  | B段
|  |  |  | 检测工具 |  | 氘灯 |  |  | 氘灯 |  | 镨钕滤光片
|  |  |  | 标准值(nm) |  | 656.1 |  |  | 486 |  | 807.4
|  |  |  | 测量值（nm） |  | 656.04 |  |  | 0.00 |  | 0
|  |  |  | 误差值(nm) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 钬溶液： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 检测工具 |  | 钬溶液
|  |  |  | 标准值(nm) |  | 640.7 |  | 536.8 | 416.5 | 361.0 | 287.4 | 241.0
|  |  |  | 测量值（nm） |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
误差值(nm)
5 | 杂散光 |  |  | 检验工具 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 结果
|  | 220nm | <0.01% | 碘化钠标准溶液 |  | 测量值 （%） |  | 0 | 0 | 0 | 不合格
|  | 360nm | ≤0.02% | 亚硝酸钠标准溶液 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不合格
6 | 基线平直度 | ≤±0.0005（2.0nm光谱带宽） |  |  |  | 测量值（Abs） |  |  |  |  | 0
7 | 外观和结构 | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 | [9 empty] | 合格□ 不合格□
检验结论 |  | 合格 □ 不合格 □
备注 |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制； 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。

## 基础信息
名称 | 特征值 | 标准值 | 是否为光谱扫描 | 灯状态 | 灯状态 | 较零物质 | 光度方式 | 光度方式 | 扫描速度 | 扫描速度 | 扫描间隔(nm) | 重复次数 | 重复时间间隔(S) | 光谱带宽(nm) | 增益 | 响应时间
氘灯 | 656.1 | 656.1 | 是 | 钨灯 | 0 |  | Abs | 0 | 极慢 | 0 |  | 1 |  | 0.2
低压汞灯A段 | 253.7 | 253.7 | 否 | 氘灯 | 1 | 其它 | T% | 1 | 慢速 | 1 | 0.02 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
低压汞灯B段 | 365.0,435.8,546.1 | 365.0,435.8,546.1 |  | 汞灯 | 2 |  | Es | 2 | 中速 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 1.0 | 2 | 1
镨钕滤光片 | 739.2,,807.4 | 739.2,,807.4 |  |  |  |  | Er | 3 | 快速 | 3 | 0.2 | 4 |  | 2.0 | 3 | 2
10%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.0 | [5 empty] | R% | 4 | 极快 | 4 | 0.5 | 5 |  | 5.0 | 4
20%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 5
30%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.2 | [9 empty] | 2
重铬酸钾标准物质 | 350313257235 | 22.9,51.3,13.7,18.2 | [8 empty] | 5
碘化钠溶液 | 220
亚硝酸钠溶液 | 340360

## 测量结果表
项目编号 | 仪器ID | 标准值 | 测量值（nm） | 平均值 | 误差值 | 重复性 | 检验员 | 检验日期 | 复核员 | 检验地点 | 温度 | 湿度 | 判定结果 | 其他 | 子项目编号-与检测项信息对应的
1001 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1001
1002 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1002
1003 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1003
1008 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1004
1009 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1004
1010 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1004
1011 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1004
1012 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 240.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1004
1013 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 361.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 1004
2001 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2001
2002 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2001
2003 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2001
2004 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2001
2005 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2002
2006 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2002
2007 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2002
2008 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2003
2009 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2003
2010 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2003
2011 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2004
2012 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2004
2013 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 2004
3001 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 3001
3002 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 3002
4001 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 4001
5001 | T600T700-VariableSlit工装 |  | 656.1 |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 5001
6002 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 6001
7001 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 7001
7002 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 7002
7003 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 7003
7004 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 7004
8001 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8001
8002 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8002
8003 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8003
8004 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 8004
9001 | T600T700-VariableSlit工装 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2024-10-28 20:52 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 9001

## 管理表
检验项目
产品型号 | 父项目编号 | 父项目名称 | 子项目编号 | 子项目名称 | 特征值 | 可允许误差范围 | 波长重复性
T700S | 900 | 样品池重复性 | 901 | 样品池重复性检测 | 546
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1001 | 氘灯 | 656.1 | 0.1 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1002 | 氘灯 | 486 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1003 | 镨钕滤光片 | 807.4 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1008 | 钬溶液 | 640.79 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1009 | 钬溶液 | 536.86 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1010 | 钬溶液 | 416.57 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1011 | 钬溶液 | 361.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1012 | 钬溶液 | 287.52 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1013 | 钬溶液 | 241.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2001 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2002 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 313nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2003 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 257nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2004 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 235nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2005 | 10%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2006 | 10%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2007 | 10%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2008 | 20%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2009 | 20%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2010 | 20%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2011 | 30%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2012 | 30%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2013 | 30%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3001 | 碘化钠标准溶液 | 220nm | 0.01
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3002 | 亚硝酸钠标准溶液 | 360nm | 0.02
T700S | 4000 | 基线平直度检验 | 4001 | 基线平直度 |  | 0.0005
T700S | 5000 | 基线暗噪声检验 | 5001 | 基线暗噪声 |  | 0.1
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6002 | 氘灯2.0 | 656.1 | 20
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7001 | 500nm100%噪声 | 500 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7002 | 500nm0%噪声 | 500 | 0.005
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7003 | 250nm100%噪声 | 250 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7004 | 250nm0%噪声 | 250 | 0.005
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8001 | 1090nm100%噪声 | 1090 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8002 | 1090nm0%噪声 | 1090 | 0.02
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8003 | 200nm100%噪声 | 200 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8004 | 200nm0%噪声 | 200 | 0.02
T700S | 9000 | 漂移检验 | 9001 | 漂移检验 | 500nm | 0.1

## 对应信息
产品编号 | 产品型号 | 父项目名称 | 父项目编号
U1601 | T600B | 波长示值误差与重复性校验 | 1000
U1602 | T600A | 透射比示值误差与重复性校验 | 2000
U1603 | T600S | 杂散光校验 | 3000
U1604 | T600AS | 基线平直度检验 | 4000
U1701 | T700B | 基线暗噪声检验 | 5000
U1702 | T700A | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6000
U1703 | T700S | 噪声检验 | 7000
U1704 | T700AS | 波长边缘噪声 | 8000
|  | 漂移检验 | 9000

## 检测项信息
检测类别 | 项目名称 | 提示 | 方法信息 | 测量信息 | 重复次数 | 重复时间间隔 | 特征值 | 分析方法 | 分析方法 | 灯状态 | 光度模式 | 扫描速度 | 起始波长 | 终止波长 | 扫描间隔 | 增益 | 光谱带宽 | 时间间隔 | 扫描个数 | 响应时间 | 是否为光谱扫描 | 暗电流物质 | 校零物质 | 测量物质 | 父项目编号 | 子项目编号 | 标准值
样品池重复性 | 样品池重复性检测 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Zero;Wl=546¦空气:Measure;Wl=546 | 1 |  | 546 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 | 氘灯 | T% | 中速 | 660 | 650 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 否 |  | 空气 | 空气 | #N/A | #N/A | 2.0
波长拟合 | 氘灯 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,480,0.1;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 486.0,656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 480 | 0.1 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | #N/A | #N/A
波长拟合 | 汞灯 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=550,290,0.1;Gain=3;Slit1=2.0;LampPos=2 | 空气:Scan | 1 |  | 296.7,404.7,435.8,546.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 汞灯 | Es | 中速 | 550 | 290 | 0.1 | 3 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | #N/A | #N/A
波长拟合 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=810,800,0.1;Slit1=2.0; | 空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 1 |  | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 |  | 空气 | 镨钕滤光片 | #N/A | #N/A
波长拟合 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=645,235,0.1;Slit1=2.0; | 空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 |  | 640.7,361.0,241.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 235 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 |  | 空气 | 钬溶液 | #N/A | #N/A
能量扫描 | 氘灯486.0 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=490,480,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  | 486 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | T% | 中速 | 490 | 480 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | #N/A | #N/A
能量扫描 | 氘灯656.1 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | T% | 中速 | 660 | 650 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | #N/A | #N/A
能量扫描 | 钨灯 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=1100,300,1;Slit1=2.0;ResponseTime=1;LampPos=0 | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 钨灯 | T% | 中速 | 1100 | 300 | 1 |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | #N/A | #N/A
能量扫描 | 氘灯 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=700,190,1;Slit1=2.0;ResponseTime=1;LampPos=1 | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | T% | 中速 | 700 | 190 | 1 |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | #N/A | #N/A
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯656.1 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | #N/A
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯486.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=490,480,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 486 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 490 | 480 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | #N/A
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=810,800,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 1 |  | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 1000 | #N/A
波长示值误差与重复性校验 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=3;WlRange=645,235,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 1 |  | 640.7,536.8,416.5,361.0,287.4,241.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 快速 | 645 | 235 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液 | 1000 | #N/A
杂散光校验 | 220nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦碘化钠空白溶液:Zero;Wl=220¦碘化钠溶液:Measure;Wl=220 | 3 | 1 | 220 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 碘化钠空白溶液 | 碘化钠溶液 | 3000 | 3001
杂散光校验 | 360nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦亚硝酸钠空白溶液:Zero;Wl=360¦亚硝酸钠溶液:Measure;Wl=360 | 3 | 1 | 360 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 亚硝酸钠空白溶液 | 亚硝酸钠溶液 | 3000 | 3002
基线平直度检验 | 基线平直度 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | Abs | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 4000 | 4001

## 仪器状态
仪器id | 项目 | 能量 | id | 父id
T600T700-VariableSlit工装 | 关灯，增益1下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 关灯，增益2下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 关灯，增益3下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 关灯，增益4下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 开灯，增益1下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 开灯，增益2下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 开灯，增益3下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 开灯，增益4下的RSD值
T600T700-VariableSlit工装 | 氘灯656.1能量 |  | 1001 | 1001
T600T700-VariableSlit工装 | 氘灯486.0能量 |  | 1002 | 1002
T600T700-VariableSlit工装 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-350nm能量 |  | 2001 | 2001
T600T700-VariableSlit工装 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-313nm能量 |  | 2002 | 2001
T600T700-VariableSlit工装 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-257nm能量 |  | 2003 | 2001
T600T700-VariableSlit工装 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-235nm能量 |  | 2004 | 2001
T600T700-VariableSlit工装 | 碘化钠标准溶液-220nm能量 |  | 3001 | 3001
T600T700-VariableSlit工装 | 亚硝酸钠标准溶液-360nm能量 |  | 3002 | 3002
T600T700-VariableSlit工装 | 基线平直度-全波长能量 |  | 4001 | 4001

## 标准值
测试项 | 检测工具 | 特征值 | 标准值（%）
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 23.2
|  | 313nm | 51.58
|  | 257nm | 14.06
|  | 235nm | 18.42
| 10%中性滤光片 | 635nm | 7.62
|  | 546nm | 11.03
|  | 440nm | 11.46
| 20%中性滤光片 | 635nm | 17.64
|  | 546nm | 21.74
|  | 440nm | 21.92
| 30%中性滤光片 | 635nm | 23.59
|  | 546nm | 29.32
|  | 440nm | 29.91
波长拟合 | 镨钕滤光片 | 807.4
| 钬溶液 | 640.7
536.8
416.5
361.0
287.4
241.0
修改标准值时，该仪器对应的模板文件必须未打开，同时修改后光标要在未修改的单元格内！方可保存成功！

## 字段对应
仪器方法标记 | 仪器方法字段 |  | 算法标记 | 算法字段
起始波长 | StartWl | WlRange | 寻峰 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool
终止波长 | EndWl |  | 求平均 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool
重复次数 | RepeatTimes |  | 多次测量 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool
重复时间间隔 | RepeatInterval |  | 最大最小值差 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool
方法信息 | MethodStr |  | 求半峰宽 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool
测量信息 | MeasurePara |  | 求最大偏移量 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool
使用物质 | ToolStr |  | 求漂移 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetDriftUVTestTool
项目名称 | Name
光度模式 | PhotoMode
扫描速度 | ScanSpeed
扫描间隔 | ScanWlInterval
增益 | Gain
光谱带宽 | Slit1
特征值 | Wl
暗电流 | Dark
校零 | Zero | BaseLine
测量 | Measure | Scan
时间间隔 | timeinterval
扫描个数 | totalcount
灯状态 | LampPos
响应时间 | ResponseTime

## 样品池重复性
项目名称 | 测量值（T%）
1号 | 0
2号 | 0
3号 | 0
4号 | 0
5号 | 0
检测结果 | 不合格
重复性 | 0

## 波长拟合
项目名称 | 特征值（nm） | 模式 | 增益 | 光源 | 测量值（nm）
氘灯 | 486 | Es | 4 | 氘灯
| 656.1 | Es | 4 | 氘灯
汞灯 | 296.7 | Es | 3 | 汞灯
| 404.7 | Es | 3 | 汞灯
| 435.8 | Es | 3 | 汞灯
| 546.1 | Es | 3 | 汞灯
镨钕滤光片 | 807.4 | Abs
钬溶液 | 241 | Abs |  |  | 240.9
| 361 | Abs |  |  | 361.2
| 640.7 | Abs |  |  | 640.7

## 能量扫描
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm）
氘灯486.0 | 486 | 483
氘灯656.1 | 656.1 | 653
钨灯
氘灯

## 波长示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） | 误差值（nm） | 波长示值误差(nm) | 判定结果
氘灯656.1 | 656.1 | 656.04 | -0.06 | 0.1 | 合格
氘灯486 | 486 |  |  | 0.1 | 不合格
镨钕滤光片 | 807.4 |  |  | 0.3 | 不合格
钬溶液 | 640.7 |  |  | 0.3 | 不合格
| 536.8 |  |  | 0.3 | 不合格
| 416.5 |  |  | 0.3 | 不合格
| 361.0 |  |  | 0.3 | 不合格
| 287.4 |  |  | 0.3 | 不合格
| 241.0 |  |  | 0.3 | 不合格

## 杂散光校验
项目名称 | 波长点 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
碘化钠标准溶液 | 220 |  | 0.01 | 不合格
亚硝酸钠标准溶液 | 360 |  | 0.05 | 不合格

## 基线平直度检验
项目名称 | 测量值（Abs） | 指标要求 | 判定结果
基线平直度 |  | 0.0005 | 不合格