## Report
|  | 北京普析通用仪器有限责任公司 | [8 empty] | 文件编号
|  | T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 | [8 empty] | 版本/修订
发布/修订日期
产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  | 检验员 |  |  |  | 检验日期 |  | 复核员
T600A |  |  | 31U1602-96-0021
温度(℃) |  |  |  | 相对湿度(%) | [6 empty] | 检验结果
UVWin版本号 | [6 empty] | UVTouch版本号
序号 | 检验项目 |  |  | 结果
1 | 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 氘灯： ±0.1nm 镨钕： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 波长段 |  |  | B段
|  |  |  | 检测工具 |  |  | 镨钕滤光片 |  |  | 氘灯 |  | 氘灯
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 807.4 |  |  | 656.1 |  | 486
|  |  |  | 测量值（nm） |  |  | 807.40 |  |  | 656.12 |  | 486.02
[7 empty] | 807.40 |  |  | 656.12 |  | 486.02
[7 empty] | 807.40 |  |  | 656.10 |  | 486.02
|  |  |  | 平均值(nm) |  |  | 807.40 |  |  | 656.10 |  | 486.00
|  |  |  | 误差值(nm) |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
| 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 钬溶液： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 检测工具 |  |  | 钬溶液 |  |  | 416.5
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 640.7 |  | 536.8 | 416.5 | 361.0 | 287.4 | 241.0
|  |  |  | 测量值（nm） |  |  | 640.80 |  | 536.80 | 416.50 | 360.90 | 287.50 | 241.10
[7 empty] | 640.8 |  | 536.80 | 416.60 | 360.90 | 287.50 | 241.20
[7 empty] | 640.80 |  | 536.80 | 416.60 | 360.90 | 287.50 | 241.20
|  |  |  | 平均值(nm) |  |  | 640.80 |  | 536.80 | 416.60 | 360.90 | 287.50 | 241.20
|  |  |  | 误差值(nm) |  |  | 0.10 |  | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.20
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 检测工具 |  |  | 10%中性滤光片、20%中性滤光片、30%中性滤光片 （以标定的标准值为准）
|  |  |  | 型号 |  | 测量点 |  | 635 |  |  | 546 |  | 440
|  |  |  | 10%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 7.57 |  |  | 10.1 |  | 10.07
[6 empty] | 测量值(%) |  | 7.76 |  |  | 10.33 |  | 10.34
[8 empty] | 7.76 |  |  | 10.33 |  | 10.33
[8 empty] | 7.76 |  |  | 10.33 |  | 10.33
[6 empty] | 平均值(%) |  | 7.76 |  |  | 10.33 |  | 10.33
[6 empty] | 误差值(%) |  | 0.19 |  |  | 0.23 |  | 0.26
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.01
|  |  |  | 20%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 18.98 |  |  | 20.09 |  | 20.91
[6 empty] | 测量值(%) |  | 19.10 |  |  | 20.23 |  | 21.04
[8 empty] | 19.10 |  |  | 20.23 |  | 21.04
[8 empty] | 19.10 |  |  | 20.23 |  | 21.04
[6 empty] | 平均值(%) |  | 19.10 |  |  | 20.23 |  | 21.04
[6 empty] | 误差值(%) |  | 0.12 |  |  | 0.14 |  | 0.13
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 30%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 29.96 |  |  | 30.43 |  | 28.88
[6 empty] | 测量值(%) |  | 30.01 |  |  | 30.45 |  | 28.93
[8 empty] | 30.01 |  |  | 30.45 |  | 28.94
[8 empty] | 30.01 |  |  | 30.45 |  | 28.94
[6 empty] | 平均值(%) |  | 30.01 |  |  | 30.45 |  | 28.94
[6 empty] | 误差值(%) |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  | 0.06
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.01
3 | 透射比示值误差与 重复性 （紫外区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 检测工具 |  |  | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066
|  |  |  | 标准值（%） |  |  | 350 |  | 313 |  | 257 |  | 235
[7 empty] | 23.2 |  | 51.58 |  | 14.06 |  | 18.42
|  |  |  | 测量值（%） |  |  | 23.21 |  | 51.50 |  | 14.04 |  | 18.28
[7 empty] | 23.22 |  | 51.50 |  | 14.04 |  | 18.28
[7 empty] | 23.22 |  | 51.50 |  | 14.04 |  | 18.29
|  |  |  | 平均值(%) |  |  | 23.22 |  | 51.50 |  | 14.04 |  | 18.28
|  |  |  | 误差值(%) |  |  | 0.02 |  | -0.08 |  | -0.02 |  | -0.14
|  |  |  | 重复性(%) |  |  | 0.01 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.01
4 | 杂散光 |  |  | 检验工具 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 结果
|  | 220nm | <0.01% | 碘化钠标准溶液 |  |  | 测量值 （%） |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 合格
|  | 360nm | ≤0.02% | 亚硝酸钠标准溶液 |  |  |  |  | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 合格
5 | 基线平直度 | ≤±0.0005（2.0nm光谱带宽） |  |  |  |  | 测量值（Abs） |  |  |  |  | 0.00021
6 | 基线暗噪声 | ≤±0.1% |  |  |  |  | 测量值（%） |  |  |  |  | 0.00
7 | 光谱带宽 | 不超过标称光谱带宽的±20% |  | 光谱带宽（nm） |  |  | 氘灯2.0
|  |  |  | 测量值(nm) |  |  | 1.80
|  |  |  | 偏差（%） |  |  | -10.00
8 | 噪声500nm | 100% | ≤0.05% | 测量值（%） |  |  | 0.043 |  | 0% | ≤0.005% |  | 测量值 （%） | 0.0004
| 噪声250nm | 100% | ≤0.05% | 测量值（%） |  |  | 0.011 |  | 0% | ≤0.005% |  | 测量值 （%） | 0.0008
| 边缘噪声 1090 nm | 100% | ≤0.1% | 测量值（%） |  |  | 0.03 |  | 0% | ≤0.02% |  | 测量值 （%） | 0.001
| 边缘噪声200nm | 100% | ≤0.1% | 测量值（%） |  |  | 0.01 |  | 0% | ≤0.02% |  | 测量值 （%） | 0.001
9 | 漂移 | 500nm ≤0.1%/h |  |  |  |  | 测量值（%） |  |  |  |  | 0.09
10 | 电源电压的适应性 | ±0.2% | 检验工具 |  | 电压 | [5 empty] | 198V | 220V | 242V
|  |  | 调压器，数字万用表 |  | 500nm测量值（%）
500nm处的透射比变化（%）
250nm测量值（%）
250nm处的透射比变化（%）
11 | 介电强度 | 无击穿和飞弧现象 |  |  | 检验工具：耐压测试仪 | [5 empty] | 有 □ 无 □
12 | 接触电流 | 正常条件≤0.5mA |  |  | 检验工具：泄漏电流测试仪 | [5 empty] | 测量值（mA）
|  | 单一故障≤3.5mA | [8 empty] | 测量值（mA）
13 | 保护接地 | ≤0.1Ω |  |  | 检验工具：程控接地电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（Ω）
14 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |  |  | 检验工具：绝缘电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（MΩ）
15 | 外观和结构 | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 | [10 empty] | 合格□ 不合格□
检验结论 |  | 合格 □ 不合格 □
备注 |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制； 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。

## 基础信息
名称 | 特征值 | 标准值 | 是否为光谱扫描 | 灯状态 | 灯状态 | 较零物质 | 光度方式 | 光度方式 | 扫描速度 | 扫描速度 | 扫描间隔(nm) | 重复次数 | 重复时间间隔(S) | 光谱带宽(nm) | 增益 | 响应时间
氘灯 | 656.1 | 656.1 | 是 | 钨灯 | 0 |  | Abs | 0 | 极慢 | 0 |  | 1 |  | 0.2
低压汞灯A段 | 253.7 | 253.7 | 否 | 氘灯 | 1 | 其它 | T% | 1 | 慢速 | 1 | 0.02 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
低压汞灯B段 | 365.0,435.8,546.1 | 365.0,435.8,546.1 |  | 汞灯 | 2 |  | Es | 2 | 中速 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 1.0 | 2 | 1
镨钕滤光片 | 739.2,,807.4 | 739.2,,807.4 |  |  |  |  | Er | 3 | 快速 | 3 | 0.2 | 4 |  | 2.0 | 3 | 2
10%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.0 | [5 empty] | R% | 4 | 极快 | 4 | 0.5 | 5 |  | 5.0 | 4
20%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 5
30%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.2 | [9 empty] | 2
重铬酸钾标准物质 | 350313257235 | 22.9,51.3,13.7,18.2 | [8 empty] | 5
碘化钠溶液 | 220
亚硝酸钠溶液 | 340360

## 测量结果表
项目编号 | 仪器ID | 标准值 | 测量值（nm） | 平均值 | 误差值 | 重复性 | 检验员 | 检验日期 | 复核员 | 检验地点 | 温度 | 湿度 | 判定结果 | 其他 | 子项目编号-与检测项信息对应的
1001 | 31U1602-96-0021 |  | 656.12;656.12;656.1 | 656.1133 | 0.013333 | 0.02 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1001
1002 | 31U1602-96-0021 |  | 486.02;486.02;486.02 | 486.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1002
1003 | 31U1602-96-0021 |  | 807.4;807.4;807.4 | 807.4 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1003
1008 | 31U1602-96-0021 |  | 640.8;640.8;640.8 | 640.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1009 | 31U1602-96-0021 |  | 536.8;536.8;536.8 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1010 | 31U1602-96-0021 |  | 416.5;416.6;416.6 | 416.5667 | 0.066667 | 0.1 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1011 | 31U1602-96-0021 |  | 360.9;360.9;360.9 | 360.9 | -0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1012 | 31U1602-96-0021 |  | 287.5;287.5;287.5 | 287.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1013 | 31U1602-96-0021 |  | 241.1;241.2;241.2 | 241.1667 | 0.16667 | 0.1 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
2001 | 31U1602-96-0021 | 23.2 | 23.2135060352138;23.2151443754189;23.2170128988327 | 23.2152 | 0.015221 | 0.01 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2002 | 31U1602-96-0021 | 51.58 | 51.502426941261;51.5006263633203;51.5028787865693 | 51.502 | -0.078023 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2003 | 31U1602-96-0021 | 14.06 | 14.0387140915443;14.038438894086;14.0387864525875 | 14.0386 | -0.021354 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2004 | 31U1602-96-0021 | 18.42 | 18.2830644689972;18.2849694108196;18.2859724458848 | 18.2847 | -0.13533 | 0.01 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2005 | 31U1602-96-0021 | 7.57 | 7.75716016411304;7.75779615373729;7.75763983257119 | 7.7575 | 0.18753 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2002
2006 | 31U1602-96-0021 | 10.1 | 10.3311628130996;10.331663378631;10.3309513211052 | 10.3313 | 0.23126 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2002
2007 | 31U1602-96-0021 | 10.07 | 10.3352789294261;10.3339329088939;10.3336953991921 | 10.3343 | 0.2643 | 0.01 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2002
2008 | 31U1602-96-0021 | 18.98 | 19.0992477912635;19.1009195927094;19.1005893975044 | 19.1003 | 0.12025 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2003
2009 | 31U1602-96-0021 | 20.09 | 20.2279522460132;20.2277353591663;20.2279705763321 | 20.2279 | 0.13789 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2003
2010 | 31U1602-96-0021 | 20.91 | 21.0399196447777;21.0379000644681;21.0399654703922 | 21.0393 | 0.12926 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2003
2011 | 31U1602-96-0021 | 29.96 | 30.0090329949906;30.0091625860871;30.0077088113316 | 30.0086 | 0.048635 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2004
2012 | 31U1602-96-0021 | 30.43 | 30.4517906462831;30.4506822382042;30.4526769160904 | 30.4517 | 0.021717 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2004
2013 | 31U1602-96-0021 | 28.88 | 28.9349204885557;28.9363249098598;28.9362750309536 | 28.9358 | 0.05584 | 0.01 | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2004
3001 | 31U1602-96-0021 | 220 | 0.0073470551449971;0.0071882347953038;0.0073464186601158 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 3001
3002 | 31U1602-96-0021 | 360 | 0.0286288386919576;0.0277354309732046;0.0268413413808443 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 3002
4001 | 31U1602-96-0021 |  | 0.00020948 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 4001
5001 | 31U1602-96-0021 |  | -0.0030023 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 5001
6002 | 31U1602-96-0021 | 2 | 1.8 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 6001
7001 | 31U1602-96-0021 | 500 | 0.043802 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7001
7002 | 31U1602-96-0021 | 500 | 0.00039743 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7002
7003 | 31U1602-96-0021 | 250 | 0.0115 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7003
7004 | 31U1602-96-0021 | 250 | 0.0008336 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7004
8001 | 31U1602-96-0021 | 1090 | 0.033793 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8001
8002 | 31U1602-96-0021 | 1090 | 0.00072028 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8002
8003 | 31U1602-96-0021 | 200 | 0.017303 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8003
8004 | 31U1602-96-0021 | 200 | 0.0013083 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8004
9001 | 31U1602-96-0021 | 500 | 0.08928 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:18 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 9001

## 管理表
检验项目
产品型号 | 父项目编号 | 父项目名称 | 子项目编号 | 子项目名称 | 特征值 | 可允许误差范围 | 波长重复性
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1001 | 氘灯 | 656.1 | 0.1 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1002 | 氘灯 | 486 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1003 | 镨钕滤光片 | 807.4 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1008 | 钬溶液 | 640.79 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1009 | 钬溶液 | 536.86 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1010 | 钬溶液 | 416.57 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1011 | 钬溶液 | 361.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1012 | 钬溶液 | 287.52 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1013 | 钬溶液 | 241.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2001 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2002 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 313nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2003 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 257nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2004 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 235nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2005 | 10%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2006 | 10%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2007 | 10%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2008 | 20%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2009 | 20%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2010 | 20%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2011 | 30%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2012 | 30%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2013 | 30%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3001 | 碘化钠标准溶液 | 220nm | 0.01
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3002 | 亚硝酸钠标准溶液 | 360nm | 0.02
T700S | 4000 | 基线平直度检验 | 4001 | 基线平直度 |  | 0.0005
T700S | 5000 | 基线暗噪声检验 | 5001 | 基线暗噪声 |  | 0.1
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6002 | 氘灯2.0 | 656.1 | 20
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7001 | 500nm100%噪声 | 500 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7002 | 500nm0%噪声 | 500 | 0.005
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7003 | 250nm100%噪声 | 250 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7004 | 250nm0%噪声 | 250 | 0.005
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8001 | 1090nm100%噪声 | 1090 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8002 | 1090nm0%噪声 | 1090 | 0.02
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8003 | 200nm100%噪声 | 200 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8004 | 200nm0%噪声 | 200 | 0.02
T700S | 9000 | 漂移检验 | 9001 | 漂移检验 | 500nm | 0.1

## 对应信息
产品编号 | 产品型号 | 父项目名称 | 父项目编号
U1601 | T600B | 波长示值误差与重复性校验 | 1000
U1602 | T600A | 透射比示值误差与重复性校验 | 2000
U1603 | T600S | 杂散光校验 | 3000
U1604 | T600AS | 基线平直度检验 | 4000
U1701 | T700B | 基线暗噪声检验 | 5000
U1702 | T700A | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6000
U1703 | T700S | 噪声检验 | 7000
U1704 | T700AS | 波长边缘噪声 | 8000
|  | 漂移检验 | 9000

## 检测项信息
检测类别 | 项目名称 | 提示 | 方法信息 | 测量信息 | 重复次数 | 重复时间间隔 | 特征值 | 分析方法 | 分析方法 | 灯状态 | 光度模式 | 扫描速度 | 起始波长 | 终止波长 | 扫描间隔 | 增益 | 光谱带宽 | 时间间隔 | 扫描个数 | 响应时间 | 是否为光谱扫描 | 暗电流物质 | 校零物质 | 测量物质 | 父项目编号 | 子项目编号 | 标准值
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯(656.1) |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 3 | 1 | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | 1001
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯(486.0) |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=490,480,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 3 | 1 | 486 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 490 | 480 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | 1002
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=810,800,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 3 | 1 | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 1000 | 1003
波长示值误差与重复性校验 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=645,235,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 3 | 1 | 640.7,536.8,416.5,361.0,287.4,241.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 235 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液 | 1000 | 1004
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯2.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6001 | 2.0
基线平直度检验 | 基线平直度 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | Abs | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 4000 | 4001
基线暗噪声检验 | 基线暗噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦黑挡块:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | T% | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 5000 | 5001
噪声检验 | 500nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7001
噪声检验 | 500nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦黑挡块:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7002
噪声检验 | 250nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=250¦空气:Measure;Wl=250;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 250 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7003
噪声检验 | 250nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=250¦黑挡块:Measure;Wl=250;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 250 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7004
波长边缘噪声 | 1090nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦空气:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8001
波长边缘噪声 | 1090nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦黑挡块:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8002
波长边缘噪声 | 200nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=200¦空气:Measure;Wl=200;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 200 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8003
波长边缘噪声 | 200nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=200¦黑挡块:Measure;Wl=200;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 200 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8004
杂散光校验 | 220nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦碘化钠空白溶液:Zero;Wl=220¦碘化钠溶液:Measure;Wl=220 | 3 | 1 | 220 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 碘化钠空白溶液 | 碘化钠溶液 | 3000 | 3001
杂散光校验 | 360nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦亚硝酸钠空白溶液:Zero;Wl=360¦亚硝酸钠溶液:Measure;Wl=360 | 3 | 1 | 360 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 亚硝酸钠空白溶液 | 亚硝酸钠溶液 | 3000 | 3002
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦紫外分光光度计标准物质空白溶液:Zero;Wl=350,313,257,235¦紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066:Measure;Wl=350,313,257,235 | 3 | 1 | 350,313,257,235 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 紫外分光光度计标准物质空白溶液 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 2000 | 2001 | 23.2,51.58,14.06,18.42
透射比示值误差与重复性校验 | 10%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦10%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 10%中性滤光片 | 2000 | 2002 | 7.57,10.1,10.07
透射比示值误差与重复性校验 | 20%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦20%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 20%中性滤光片 | 2000 | 2003 | 18.89,20.09,20.91
透射比示值误差与重复性校验 | 30%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦30%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 30%中性滤光片 | 2000 | 2004 | 29.96,30.43,28.88
漂移检验 | 漂移检验 | 仪器预热1小时之后进行检验 | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=3600;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 3600 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 9000 | 9001

## 仪器状态
仪器id | 项目 | 能量 | id | 父id
31U1602-96-0021 | 关灯，增益1下的RSD值
31U1602-96-0021 | 关灯，增益2下的RSD值
31U1602-96-0021 | 关灯，增益3下的RSD值
31U1602-96-0021 | 关灯，增益4下的RSD值
31U1602-96-0021 | 开灯，增益1下的RSD值
31U1602-96-0021 | 开灯，增益2下的RSD值
31U1602-96-0021 | 开灯，增益3下的RSD值
31U1602-96-0021 | 开灯，增益4下的RSD值
31U1602-96-0021 | 氘灯656.1能量 | 32806,1544940,1866,1026592;32806,1543884,1866,1025895;32804,1543235,1866,1025457 | 1001 | 1001
31U1602-96-0021 | 氘灯486.0能量 | 24301,253090,1866,172167;24301,253063,1866,172115;24301,252984,1866,172069 | 1002 | 1002
31U1602-96-0021 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-350nm能量 | 17532,33542,1693,110549;17532,33558,1693,110596;17532,33579,1693,110659 | 2001 | 2001
31U1602-96-0021 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-313nm能量 | 15677,132497,1693,211822;15677,132536,1693,211892;15677,132566,1693,211931 | 2002 | 2001
31U1602-96-0021 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-257nm能量 | 12875,76362,1693,456467;12875,76385,1693,456616;12875,76410,1693,456757 | 2003 | 2001
31U1602-96-0021 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-235nm能量 |  | 2004 | 2001
31U1602-96-0021 | 碘化钠标准溶液-220nm能量 |  | 3001 | 3001
31U1602-96-0021 | 亚硝酸钠标准溶液-360nm能量 |  | 3002 | 3002
31U1602-96-0021 | 基线平直度-全波长能量 | 54500,1212788,1704,1026241;54450,1247374,1704,1054241;54400,1282717,1704,1082852;54350,1315692,1704,1109512;54300,1350431,1704,1137584;54250,1381110,1704,1162374;54200,1412924,1704,1188027;54150,1444876,1704,1213791;54100,1478354,1704,1240656;54050,1517469,1704,1272085;54000,1549130,1704,1297554;53950,1580464,1704,1322647;53900,1615443,1704,1350702;53850,1654225,1704,1381722;53800,1695235,1704,1414410;53750,1733472,1704,1444730;53700,1772981,1704,1476186;53650,1813788,1704,1508629;53600,1857330,1704,1543121;53550,1905716,1704,1581613;53500,544613,1661,443680;53450,516255,1660,419444;53400,527660,1660,428518;53350,540565,1660,438959;53300,554667,1660,450704;53250,568373,1660,462134;53200,581895,1660,473251;53150,597292,1660,485542;53100,613564,1660,498322;53050,631612,1660,512397;53000,648563,1660,525820;52950,663730,1660,537816;52900,680105,1660,550473;52850,698503,1660,564304;52800,718971,1660,579327;52750,737306,1660,592740;52700,754100,1660,605008;52650,772916,1660,618860;52600,792192,1660,633076;52550,813382,1660,648811;52500,832428,1660,662958;52450,850150,1660,676084;52400,868949,1660,690025;52350,888770,1660,704695;52300,908873,1660,719508;52250,926705,1660,732557;52200,943310,1660,744712;52150,961449,1660,757914;52100,979725,1660,771205;52050,999590,1660,785658;52000,1017251,1660,798421;51950,1033431,1660,810043;51900,1050394,1660,822199;51850,1068673,1660,835275;51800,1088676,1660,849565;51750,1106790,1660,862530;51700,1123189,1660,874192;51650,1140974,1660,886809;51600,1158331,1660,899068;51550,1177053,1660,912245;51500,1194294,1660,924379;51450,1210334,1660,935639;51400,1226564,1660,947007;51350,1242536,1660,958108;51300,1258315,1660,969046;51250,1272761,1660,979032;51200,1286497,1660,988521;51150,1300145,1660,997978;51100,1313706,1660,1007304;51050,1328064,1660,1017077;51000,1341492,1660,1026346;50950,1353084,1660,1034221;50900,1364534,1660,1041938;50850,1377133,1660,1050450;50800,1391722,1660,1060486;50750,1404488,1660,1069221;50700,1414825,1660,1076123;50650,1426095,1660,1083623;50600,1437749,1660,1091439;50550,1450503,1660,1100000;50500,1461557,1660,1107356;50450,1470762,1660,1113352;50400,1479736,1660,1119153;50350,1489332,1660,1125447;50300,1498895,1660,1131663;50250,1507101,1660,1136940;50200,1514739,1660,1141992;50150,1521411,1660,1146157;50100,1528515,1660,1150671;50050,1536092,1660,1155446;50000,1542812,1660,1159615;49950,1548664,1660,1163222;49900,1554079,1660,1166463;49850,1560091,1660,1170061;49800,1566929,1660,1174190;49750,1573472,1660,1178244;49700,1579060,1660,1181574;49650,1584102,1660,1184443;49600,1589141,1660,1187334;49550,1594439,1660,1190368;49500,1598347,1660,1192476;49450,1602104,1660,1194418;49400,1607053,1660,1197371;49350,1611675,1660,1200031;49300,1614529,1660,1201376;49250,1616947,1660,1202466;49200,1618774,1660,1203132;49150,1621551,1660,1204477;49100,1624323,1660,1205808;49050,1627061,1660,1207071;49000,1629136,1660,1207933;48950,1629515,1660,1207564;48900,1630228,1660,1207388;48850,1631354,1660,1207526;48800,1632343,1660,1207451;48750,1632565,1660,1206919;48700,1632903,1660,1206412;48650,1634828,1660,1207115;48600,1636893,1660,1207904;48550,1637243,1660,1207288;48500,1636057,1660,1205591;48450,1636138,1660,1204971;48400,1636736,1660,1204724;48350,1635956,1660,1203395;48300,1634540,1660,1201584;48250,1633655,1660,1200304;48200,1632137,1660,1198577;48150,1630928,1660,1197030;48100,1629749,1660,1195546;48050,1627978,1660,1193541;48000,1626709,1660,1191893;47950,1625420,1660,1190422;47900,1623734,1660,1188593;47850,1621698,1660,1186337;47800,1617882,1660,1182866;47750,1615602,1660,1180486;47700,1613956,1660,1178630;47650,1613088,1660,1177218;47600,1609441,1660,1173953;47550,1607728,1660,1171809;47500,1604025,1660,1168477;47450,1600295,1660,1165109;47400,1598115,1660,1162829;47350,1595274,1660,1159983;47300,1590362,1660,1155742;47250,1586171,1660,1151996;47200,1581703,1660,1148167;47150,1577800,1660,1144780;47100,1577641,1660,1143838;47050,1578690,1660,1143574;47000,1577909,1660,1142217;46950,1575782,1660,1139939;46900,1570246,1660,1135398;46850,1564397,1660,1130571;46800,1563423,1660,1128993;46750,1561456,1660,1126785;46700,1555941,1660,1122159;46650,1553271,1660,1119244;46600,1551623,1660,1117006;46550,1549258,1660,1114318;46500,1547530,1660,1112025;46450,1545378,1660,1109551;46400,1542708,1660,1106828;46350,1539608,1660,1103787;46300,1535559,1660,1100042;46250,1530968,1660,1095973;46200,1526909,1660,1092384;46150,1522543,1660,1088514;46100,1518347,1660,1084710;46050,1514199,1660,1080850;46000,1510831,1660,1077644;45950,1507190,1660,1074264;45900,1502062,1660,1069779;45850,1497426,1660,1065563;45800,1493557,1660,1061868;45750,1489739,1660,1058248;45700,1485510,1660,1054402;45650,1480605,1660,1049988;45600,1475793,1660,1045585;45550,1470878,1660,1041050;45500,1466270,1660,1036823;45450,1461776,1660,1032772;45400,1457422,1660,1028849;45350,1452744,1660,1024638;45300,1447917,1660,1020309;45250,1443258,1660,1016166;45200,1438804,1660,1012258;45150,1433986,1660,1008049;45100,1428968,1660,1003659;45050,1424164,1660,999369;45000,1419310,1660,995063;44950,1414332,1660,990757;44900,1409386,1660,986400;44850,1405007,1660,982352;44800,1400786,1660,978362;44750,1396621,1660,974422;44700,1392078,1660,970319;44650,1386941,1660,965749;44600,1381516,1660,960987;44550,1375861,1660,955959;44500,1370652,1660,951325;44450,1365958,1660,947159;44400,1361098,1660,942884;44350,1356107,1660,938502;44300,1350871,1660,933922;44250,1345874,1660,929569;44200,1340776,1660,925245;44150,1335711,1660,920902;44100,1331280,1660,916963;44050,1327220,1660,913290;44000,1322799,1660,909345;43950,1318281,1660,905388;43900,1313593,1660,901287;43850,1309267,1660,897366;43800,1304939,1660,893384;43750,1300343,1660,889261;43700,1296151,1660,885530;43650,1291790,1660,881628;43600,1287251,1660,877592;43550,1282204,1660,873135;43500,1277843,1660,869189;43450,1274197,1660,865890;43400,1270940,1660,862846;43350,1267215,1660,859440;43300,1263118,1660,855824;43250,1259385,1660,852516;43200,1255976,1660,849471;43150,1252391,1660,846275;43100,1248887,1660,843111;43050,1245445,1660,839979;43000,1242341,1660,837143;42950,1239192,1660,834310;42900,1236143,1660,831533;42850,1232820,1660,828508;42800,1229489,1660,825422;42750,1226670,1660,822765;42700,1224041,1660,820297;42650,1221366,1660,817781;42600,1218676,1660,815234;42550,1216115,1660,812724;42500,1213757,1660,810397;42450,1211631,1660,808322;42400,1209694,1660,806387;42350,1208091,1660,804686;42300,1206174,1660,802741;42250,1203786,1660,800533;42200,1202287,1660,799015;42150,1201402,1660,797908;42100,1200185,1660,796555;42050,1198405,1660,794791;42000,1197016,1660,793326;41950,1196281,1660,792351;41900,1195502,1660,791333;41850,1194546,1660,790161;41800,1194411,1660,789494;41750,1194832,1660,789285;41700,1194602,1660,788663;41650,1193747,1660,787628;41600,1192847,1660,786570;41550,1192748,1660,786021;41500,1193002,1660,785758;41450,1193400,1660,785630;41400,1193812,1660,785531;41350,1193933,1660,785230;41300,1194172,1660,784993;41250,1194905,1660,785107;41200,1195591,1660,785253;41150,1196119,1660,785326;41100,1197266,1660,785768;41050,1199235,1660,786732;41000,1201019,1660,787629;40950,1201651,1660,787790;40900,1202062,1660,787805;40850,1202517,1660,787836;40800,1204020,1660,788496;40750,1207101,1660,790233;40700,1210682,1660,792386;40650,1212749,1660,793500;40600,1213730,1660,793924;40550,1215237,1660,794696;40500,1217425,1660,795921;40450,1219724,1660,797270;40400,1221751,1660,798447;40350,1223389,1660,799373;40300,1225099,1660,800357;40250,1226777,1660,801347;40200,1228199,1660,802171;40150,1229847,1660,803149;40100,1232005,1660,804453;40050,1234800,1660,806186;40000,1237355,1660,807752;39950,1239623,1660,809143;39900,1241949,1660,810578;39850,1244561,1660,812186;39800,1247329,1660,813903;39750,1249853,1660,815468;39700,1252223,1660,816951;39650,1254794,1660,818561;39600,1257574,1660,820294;39550,1260525,1660,822158;39500,1263184,1660,823849;39450,1265571,1660,825368;39400,1267798,1660,826784;39350,1269949,1660,828177;39300,1272228,1660,829635;39250,1274867,1660,831355;39200,1277533,1660,833120;39150,1279917,1660,834674;39100,1282071,1660,836086;39050,1284251,1660,837501;39000,1286593,1660,839034;38950,1288998,1660,840612;38900,1291039,1660,841934;38850,1293327,1660,843449;38800,1295778,1660,845057;38750,1298358,1660,846734;38700,1300698,1660,848246;38650,1303012,1660,849773;38600,1305354,1660,851308;38550,1307769,1660,852884;38500,1310101,1660,854409;38450,1312180,1660,855784;38400,1314137,1660,857103;38350,1315808,1660,858235;38300,1317499,1660,859395;38250,1318710,1660,860241;38200,1319696,1660,860965;38150,1321388,1660,862093;38100,1323361,1660,863404;38050,1326909,1660,866274;38000,1330258,1660,868766;37950,1333266,1660,870650;37900,1335800,1660,872265;37850,1337739,1660,873533;37800,1340013,1660,874980;37750,1342788,1660,876789;37700,1345420,1660,878526;37650,1347242,1660,879719;37600,1348939,1660,880847;37550,1350778,1660,882061;37500,1352308,1660,883079;37450,1353329,1660,883732;37400,1354800,1660,884661;37350,1357216,1660,886291;37300,1359037,1660,887535;37250,1359902,1660,888138;37200,1360617,1660,888614;37150,1361857,1660,889453;37100,1363134,1660,890329;37050,1364091,1660,890982;37000,1365397,1660,891842;36950,1367155,1660,893036;36900,1368804,1660,894155;36850,1370086,1660,895022;36800,1371259,1660,895815;36750,1372400,1660,896563;36700,1373582,1660,897319;36650,1375229,1660,898383;36600,1377226,1660,899706;36550,1379169,1660,901023;36500,1380637,1660,902019;36450,1381464,1660,902598;36400,1382044,1660,903026;36350,1382796,1660,903562;36300,1384060,1660,904426;36250,1385524,1660,905431;36200,1386874,1660,906362;36150,1387884,1660,907052;36100,1388611,1660,907563;36050,1389344,1660,908093;36000,1390126,1660,908665;35950,1390838,1660,909179;35900,1391998,1660,909970;35850,1393834,1660,911220;35800,1395671,1660,912487;35750,1397142,1660,913507;35700,1398862,1660,914684;35650,1401285,1660,916357;35600,1403897,1660,918170;35550,1406293,1660,919845;35500,1408467,1660,921387;35450,1410364,1660,922746;35400,1411862,1660,923831;35350,1413673,1660,925102;35300,1416945,1660,927413;35250,1420998,1660,930333;35200,1423813,1660,932383;35150,1425021,1660,933336;35100,1425833,1660,934062;35050,1427753,1660,935558;35000,1431259,1660,938146;34950,1435085,1660,940939;34900,1438505,1660,943461;34850,1442402,1660,946366;34800,1447034,1660,949816;34750,1452165,1660,953612;34700,1457490,1660,957526;34650,1463281,1660,961764;34600,1470243,1660,966837;34550,1478656,1660,972994;34500,1487861,1660,979734;34450,1496829,1660,986287;34400,1506361,1660,993301;34350,1516963,1660,1001167;34300,1528920,1660,1010062;34250,1541748,1660,1019624;34200,1554790,1660,1029371;34150,1569602,1660,1040403;34100,1587118,1660,1053395;34050,1607709,1660,1068653;34000,1630600,1660,1085613;33950,1655035,1660,1103694;33900,1683756,1660,1124949;33850,1718975,1660,1151051;33800,1761293,1660,1182476;33750,1809406,1660,1218233;33700,1861011,1660,1256547;33650,1921753,1660,1301590;33600,1996239,1660,1356845;33550,2087843,1660,1424861;33500,2191488,1660,1501923;33450,2296799,1660,1580356;33400,2408537,1660,1663709;33350,2531155,1660,1755374;33300,2656659,1660,1849419;33250,2762163,1660,1928753;33200,2831132,1660,1980902;33150,2861102,1660,2004049;33100,2844064,1660,1992265;33050,2771360,1660,1938933;33000,2654960,1660,1852923;32950,2519563,1660,1752568;32900,2371507,1660,1642561;32850,2210262,1660,1522729;32800,2046697,1660,1401211;32750,1898437,1660,1291073;32700,1770680,1660,1196317;32650,1655508,1660,1110983;32600,1574234,1660,1050699;32550,1545876,1660,1029585;32500,1541926,1660,1026613;32450,1537685,1660,1023472;32400,1532312,1660,1019542;32350,1526373,1660,1015199;32300,1519644,1660,1010291;32250,1512574,1660,1005198;32200,1506330,1660,1000700;32150,1500929,1660,996781;32100,1495461,1660,992840;32050,1488624,1660,988001;32000,1481197,1660,982775;31950,1474771,1660,978254;31900,1469206,1660,974279;31850,1463846,1660,970452;31800,1458163,1660,966411;31750,1452605,1660,962440;31700,1447871,1660,959078;31650,1443200,1660,955777;31600,1438039,1660,952132;31550,1432446,1660,948165;31500,1427224,1660,944459;31450,1422705,1660,941266;31400,1418144,1660,938072;31350,1412890,1660,934401;31300,1407366,1660,930565;31250,1402512,1660,927223;31200,1397893,1660,924058;31150,1392410,1660,920304;31100,1386475,1660,916254;31050,1380755,1660,912369;31000,1375624,1660,908877;30950,1370984,1660,905689;30900,1366330,1660,902500;30850,1361850,1660,899435;30800,1357041,1660,896141;30750,1351723,1660,892534;30700,1346630,1660,889086;30650,1341617,1660,885661;30600,1337035,1660,882532;30550,1332542,1660,879482;30500,1327602,1660,876122;30450,1322584,1660,872713;30400,1317778,1660,869492;30350,1312876,1660,866220;30300,1307589,1660,862680;30250,1302331,1660,859166;30200,1297705,1660,856080;30150,1293090,1660,853005;30100,1287902,1660,849538;30050,1282600,1660,845981;30000,1277882,1660,842853;29950,1273698,1660,840096;29900,1268964,1660,836919;29850,1263601,1660,833323;29800,1258401,1660,829878;29750,1253349,1660,826553;29700,1248346,1660,823258;29650,1243509,1660,820056;29600,1238778,1660,816918;29550,1233860,1660,813664;29500,1228649,1660,810209;29450,1223631,1660,806880;29400,1218753,1660,803664;29350,1213769,1660,800412;29300,1208099,1660,796699;29250,1202127,1660,792776;29200,1196641,1660,789176;29150,1191509,1660,785801;29100,1186873,1660,782758;29050,1182049,1660,779631;29000,1176559,1660,776074;28950,1170985,1660,772414;28900,1166170,1660,769270;28850,1161869,1660,766504;28800,1156625,1660,763099;28750,1150723,1660,759239;28700,1145371,1660,755730;28650,1140654,1660,752650;28600,1136161,1660,749744;28550,1130798,1660,746246;28500,1124798,1660,742325;28450,1119158,1660,738659;28400,1113737,1660,735150;28350,1108278,1660,731624;28300,1102684,1660,728020;28250,1097271,1660,724533;28200,1091893,1660,721057;28150,1086232,1660,717385;28100,1080533,1660,713679;28050,1074986,1660,710092;28000,1069564,1660,706604;27950,1064358,1660,703234;27900,1059451,1660,700049;27850,1054508,1660,696864;27800,1049040,1660,693355;27750,970666,1660,642305;27700,885742,1660,586993;27650,886025,1660,587252;27600,886193,1660,587443;27550,886222,1660,587551;27500,2062041,1680,1388012;27450,3417735,1704,2311036;27400,3412058,1704,2307533;27350,3404628,1704,2302905;27300,3398165,1704,2299029;27250,3393870,1704,2296686;27200,3388567,1704,2293649;27150,3379083,1704,2287771;27100,3367569,1704,2280516;27050,3357022,1704,2273877;27000,3347624,1704,2267933;26950,3339195,1704,2262583;26900,3330661,1704,2257328;26850,3320728,1704,2251143;26800,3308765,1704,2243506;26750,3298263,1704,2236975;26700,3289980,1704,2231952;26650,3280021,1704,2225700;26600,3266883,1704,2217368;26550,3250989,1704,2207226;26500,3235415,1704,2197437;26450,3221785,1704,2188919;26400,3208533,1704,2180586;26350,3193187,1704,2170807;26300,3177491,1704,2160862;26250,3162387,1704,2151321;26200,3149149,1704,2143070;26150,3135024,1704,2134202;26100,3119830,1704,2124651;26050,3104664,1704,2115149;26000,3089439,1704,2105757;25950,3074076,1704,2096056;25900,3059088,1704,2086588;25850,3044153,1704,2077244;25800,3029963,1704,2068573;25750,3015688,1704,2059873;25700,3001156,1704,2050946;25650,2985698,1704,2041389;25600,2968778,1704,2030948;25550,2953180,1704,2021462;25500,2937792,1704,2012243;25450,2924358,1704,2004291;25400,2911033,1704,1996485;25350,2896386,1704,1987686;25300,2882573,1704,1979690;25250,2870467,1704,1973057;25200,2858541,1704,1966439;25150,2846186,1704,1959577;25100,2834462,1704,1953276;25050,2824203,1704,1947990;25000,2815539,1704,1944017;24950,2809764,1704,1942002;24900,2804571,1704,1940542;24850,2798418,1704,1938475;24800,2792755,1704,1937196;24750,2789554,1704,1937823;24700,2788937,1704,1940184;24650,2790564,1704,1944152;24600,2795230,1704,1950662;24550,2802897,1704,1959767;24500,2813762,1704,1971683;24450,2825174,1704,1983856;24400,2838496,1704,1997551;24350,2855203,1704,2013982;24300,2878964,1704,2036097;24250,2908228,1704,2063051;24200,2936023,1704,2088655;24150,2961386,1704,2112178;24100,2990202,1704,2138900;24050,3020420,1704,2166733;24000,3051297,1704,2195435;23950,3075496,1704,2218491;23900,3093115,1704,2236292;23850,3100538,1704,2246219;23800,3095826,1704,2246812;23750,3075536,1704,2234764;23700,3041621,1704,2211331;23650,2995132,1704,2177654;23600,2928839,1704,2128254;23550,2849582,1704,2068311;23500,2754854,1704,1996033;23450,2662712,1704,1925368;23400,2575839,1704,1858542;23350,2487658,1704,1790703;23300,2397430,1704,1721343;23250,2305340,1704,1650737;23200,2226155,1704,1590160;23150,2159409,1704,1539131;23100,2093919,1704,1489259;23050,2030874,1704,1441439;23000,1967147,1704,1393290;22950,1912287,1704,1352044;22900,1864455,1704,1316274;22850,1817531,1704,1281140;22800,1769514,1704,1245370;22750,1720488,1704,1208940;22700,1676137,1704,1176122;22650,1637049,1704,1147178;22600,1610694,1704,1128303;22550,1596111,1704,1118980;22500,1579958,1704,1108609;22450,1562494,1704,1096995;22400,1543229,1704,1083979;22350,1523419,1704,1070597;22300,1502610,1704,1056472;22250,1481114,1704,1041851;22200,1461418,1704,1028483;22150,1443225,1704,1016072;22100,1424790,1704,1003553;22050,1405837,1704,990665;22000,1384183,1704,975877;21950,1365211,1704,962992;21900,1348011,1704,951269;21850,1329499,1704,938672;21800,1310099,1704,925437;21750,1290935,1704,912444;21700,1273710,1704,900808;21650,1257042,1704,889465;21600,1239361,1704,877467;21550,1221743,1704,865540;21500,1202475,1704,852540;21450,1185327,1704,840965;21400,1169398,1704,830230;21350,1153018,1704,819251;21300,1136608,1704,808301;21250,1119889,1704,797196;21200,1104771,1704,787159;21150,1090437,1704,777596;21100,1075712,1704,767844;21050,1061959,1704,758871;21000,1048477,1704,750208;20950,1036544,1704,742575;20900,1024548,1704,734719;20850,1011257,1704,725936;20800,996821,1704,716344;20750,981370,1704,706065;20700,966348,1704,695787;20650,949529,1704,683887;20600,927042,1704,667401;20550,899912,1704,647076;20500,867651,1704,622594;20450,836610,1704,598948;20400,807446,1704,576722;20350,777305,1704,553715;20300,746580,1704,530273;20250,716989,1704,507802;20200,693113,1704,489944;20150,673686,1704,475631;20100,655091,1704,462072;20050,637783,1704,449630;20000,620574,1704,437416;19950,605630,1704,426932;19900,592210,1704,417630;19850,578495,1704,408047;19800,564305,1704,398089;19750,551355,1704,389295;19700,540966,1704,382480;19650,531059,1704,375747;19600,519144,1704,367371;19550,507009,1704,358949;19500,493429,1704,349718;19450,480490,1704,340695;19400,468770,1704,332490;19350,456677,1704,324054;19300,443739,1704,315226;19250,430244,1704,305922;19200,418236,1704,297429;19150,407630,1704,289941;19100,396193,1704,282019;19050,384444,1704,273906;19000,372410,1704,265356;18950,846864,1740,578119;18900,898021,1746,611434;18850,869974,1746,593028;18800,843348,1746,575543;18750,817297,1746,558077;18700,793313,1746,542017;18650,769169,1746,525844;18600,747487,1746,511353;18550,724724,1746,496130;18500,703717,1746,482093;18450,683756,1746,468692;18400,664339,1746,455717;18350,645266,1746,442960;18300,627739,1746,431218;18250,610193,1746,419470;18200,593867,1746,408532;18150,578249,1746,398039;18100,563221,1746,387903;18050,367538,1746,256617;18000,314970,1746,221587;17950,320791,1746,225796;17900,326868,1746,230181;17850,332956,1746,234596;17800,339353,1746,239237;17750,345905,1746,243985;17700,352171,1746,248549;17650,358844,1746,253413;17600,365532,1746,258274;17550,372370,1746,263271;17500,379220,1746,268302;17450,386323,1746,273505;17400,393659,1746,278906;17350,400490,1746,283954;17300,407017,1746,288793;17250,413822,1746,293850;17200,421027,1746,299210;17150,428243,1746,304581;17100,435221,1746,309749;17050,442100,1746,314921;17000,449013,1746,320112;16950,455634,1746,325123;16900,462601,1746,330367;16850,469942,1746,335913;16800,477658,1746,341716;16750,485190,1746,347406;16700,492615,1746,353024;16650,500659,1746,359169;16600,508871,1746,365407;16550,517755,1746,372168;16500,526746,1746,379038;16450,535324,1746,385581;16400,544500,1746,392623;16350,553788,1746,399779;16300,564206,1746,407769;16250,574469,1746,415688;16200,584159,1746,423155;16150,594450,1746,431101;16100,604789,1746,439157;16050,615717,1746,447633;16000,626513,1746,456049;15950,636934,1746,464149;15900,648132,1746,472847;15850,659370,1746,481609;15800,670373,1746,490209;15750,681642,1746,499023;15700,692417,1746,507407;15650,703687,1746,516157;15600,714635,1746,524704;15550,725270,1746,532992;15500,736393,1746,541596;15450,746296,1746,549227;15400,756114,1746,556817;15350,764860,1746,563554;15300,773635,1746,570279;15250,782249,1746,576914;15200,789405,1746,582368;15150,796248,1746,587510;15100,800949,1746,590896;15050,804141,1746,592934;15000,805131,1746,593084;14950,804000,1746,591505;14900,801476,1746,588743;14850,797186,1746,584515;14800,792619,1746,580068;14750,787221,1746,575018;14700,782813,1746,570834;14650,778122,1746,566551;14600,774365,1746,563080;14550,771790,1746,560642;14500,770221,1746,559153;14450,770291,1746,559065;14400,772187,1746,560375;14350,775629,1746,562968;14300,780750,1746,566853;14250,787016,1746,571703;14200,794263,1746,577312;14150,803251,1746,584472;14100,813467,1746,592612;14050,824188,1746,601137;14000,834246,1746,609187;13950,844819,1746,617549;13900,854859,1746,625422;13850,866390,1746,634492;13800,879958,1746,645153;13750,896037,1746,657674;13700,912504,1746,670470;13650,929680,1746,683728;13600,951471,1746,700521;13550,975919,1746,719359;13500,1005701,1746,742335;13450,1035053,1746,764990;13400,1063466,1746,786848;13350,1095342,1746,811203;13300,1130673,1746,838251;13250,1169948,1746,868286;13200,1206982,1746,896602;13150,1242535,1746,923828;13100,1282182,1746,954195;13050,1322274,1746,985054;13000,1365278,1746,1018213;12950,1405578,1746,1049185;12900,1444344,1746,1079089;12850,1486112,1746,1111412;12800,1531140,1746,1146372;12750,1580176,1746,1184439;12700,1624670,1746,1218941;12650,1666423,1746,1251350;12600,1714311,1746,1288486;12550,1763069,1746,1326126;12500,1814849,1746,1365997;12450,1861907,1746,1401979;12400,1905092,1746,1434771;12350,1949101,1746,1467872;12300,1994252,1746,1501520;12250,2041115,1746,1536063;12200,2082453,1746,1566116;12150,2118624,1746,1591966;12100,2154573,1746,1617134;12050,2187019,1746,1638997;12000,2216733,1746,1658122;11950,2238583,1746,1671171;11900,2254363,1746,1679427;11850,2265481,1746,1683557;11800,2271414,1746,1683151;11750,2271769,1746,1678173;11700,2267346,1746,1670058;11650,2259055,1746,1659480;11600,2245707,1746,1644844;11550,2229585,1746,1627943;11500,2211049,1746,1609001;11450,2194737,1746,1592416;11400,2180053,1746,1577627;11350,2164704,1746,1562541;11300,2149957,1746,1547929;11250,2136185,1746,1534296;11200,2123967,1746,1522539;11150,2111992,1746,1511697;11100,2099325,1746,1501087;11050,2086596,1746,1491201;11000,2073226,1746,1481592;10950,2059566,1746,1472574;10900,2044197,1746,1463435;10850,2025086,1746,1452785;10800,2003079,1746,1439969;10750,1977996,1746,1425294;10700,1950351,1746,1410449;10650,1918557,1746,1394854;10600,1884296,1746,1376880;10550,1852911,1746,1358181;10500,1806380,1746,1333295;10450,1749943,1746,1305985;10400,1704364,1746,1280331;10350,1663846,1746,1252915;10300,1600943,1746,1216666;10250,1517307,1746,1172468;10200,1458559,1746,1133155;10150,1407438,1746,1095280;10100,1325753,1746,1046884;10050,1238139,1746,994581;10000,1172110,1746,942569 | 4001 | 4001

## 标准值
测试项 | 检测工具 | 特征值 | 标准值（%）
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 23.2
|  | 313nm | 51.58
|  | 257nm | 14.06
|  | 235nm | 18.42
| 10%中性滤光片 | 635nm | 7.57
|  | 546nm | 10.1
|  | 440nm | 10.07
| 20%中性滤光片 | 635nm | 18.98
|  | 546nm | 20.09
|  | 440nm | 20.91
| 30%中性滤光片 | 635nm | 29.96
|  | 546nm | 30.43
|  | 440nm | 28.88
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 | 807.4
| 钬溶液 | 640.7
536.8
416.5
361.0
287.4
241.0
修改标准值时，该仪器对应的模板文件必须未打开，同时修改后光标要在未修改的单元格内！方可保存成功！

## 字段对应
仪器方法标记 | 仪器方法字段 |  | 算法标记 | 算法字段
起始波长 | StartWl | WlRange | 寻峰 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool
终止波长 | EndWl |  | 求平均 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool
重复次数 | RepeatTimes |  | 多次测量 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool
重复时间间隔 | RepeatInterval |  | 最大最小值差 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool
方法信息 | MethodStr |  | 求半峰宽 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool
测量信息 | MeasurePara |  | 求最大偏移量 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool
使用物质 | ToolStr |  | 求漂移 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetDriftUVTestTool
项目名称 | Name
光度模式 | PhotoMode
扫描速度 | ScanSpeed
扫描间隔 | ScanWlInterval
增益 | Gain
光谱带宽 | Slit1
特征值 | Wl
暗电流 | Dark
校零 | Zero | BaseLine
测量 | Measure | Scan
时间间隔 | timeinterval
扫描个数 | totalcount
灯状态 | LampPos
响应时间 | ResponseTime

## 波长示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） |  |  | 平均值（nm） | 误差值（nm） | 重复性（nm） | 波长示值误差(nm) | 波长重复性 | 判定结果
氘灯656.1 | 656.1 | 656.12 | 656.12 | 656.1 | 656.1133 | 0.013333 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 合格
氘灯486 | 486 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 0.02 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
镨钕滤光片 | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
钬溶液 | 640.7 | 640.8 | 640.8 | 640.8 | 640.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 536.8 | 536.8 | 536.8 | 536.8 | 536.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 416.5 | 416.5 | 416.6 | 416.6 | 416.5667 | 0.066667 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 361.0 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 287.4 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 241.0 | 241.1 | 241.2 | 241.2 | 241.1667 | 0.16667 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 合格

## 透射比示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值(nm) | 标准值（%） | 测量值（%） |  |  | 平均值（%） | 误差值（%） | 重复性（%） | 透射比示值误差 | 透射比重复性 | 判定结果
紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350 | 23.2 | 23.2135 | 23.2151 | 23.217 | 23.2152 | 0.015221 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 313 | 51.58 | 51.5024 | 51.5006 | 51.5029 | 51.502 | -0.078023 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 257 | 14.06 | 14.0387 | 14.0384 | 14.0388 | 14.0386 | -0.021354 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 235 | 18.42 | 18.2831 | 18.285 | 18.286 | 18.2847 | -0.13533 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 合格
10%中性滤光片 | 635 | 7.57 | 7.7572 | 7.7578 | 7.7576 | 7.7575 | 0.18753 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 546 | 10.1 | 10.3312 | 10.3317 | 10.331 | 10.3313 | 0.23126 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 440 | 10.07 | 10.3353 | 10.3339 | 10.3337 | 10.3343 | 0.2643 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 合格
20%中性滤光片 | 635 | 18.98 | 19.0992 | 19.1009 | 19.1006 | 19.1003 | 0.12025 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 546 | 20.09 | 20.228 | 20.2277 | 20.228 | 20.2279 | 0.13789 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 440 | 20.91 | 21.0399 | 21.0379 | 21.04 | 21.0393 | 0.12926 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
30%中性滤光片 | 635 | 29.96 | 30.009 | 30.0092 | 30.0077 | 30.0086 | 0.048635 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 546 | 30.43 | 30.4518 | 30.4507 | 30.4527 | 30.4517 | 0.021717 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 440 | 28.88 | 28.9349 | 28.9363 | 28.9363 | 28.9358 | 0.05584 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 合格

## 杂散光校验
项目名称 | 波长点 | 测量值（%） |  |  | 指标要求 | 判定结果
碘化钠标准溶液 | 220 | 0.0073471 | 0.0071882 | 0.0073464 | 0.01 | 合格
亚硝酸钠标准溶液 | 360 | 0.028629 | 0.027735 | 0.026841 | 0.05 | 合格

## 基线平直度检验
项目名称 | 测量值（Abs） | 指标要求 | 判定结果
基线平直度 | 0.00020948 | 0.0005 | 合格

## 基线暗噪声检验
项目名称 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
基线暗噪声 | -0.0030023 | 0.1 | 合格

## 光谱带宽与仪器最小光谱带宽
项目名称 | 特征值 | 标准值 | 测量值（nm） | 偏差（%） | 误差范围（%） | 判定结果
氘灯2.0 | 656.1 | 2 | 1.8 | -10 | 20 | 合格

## 噪声检验
项目名称 | 特征值 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
500nm100%噪声 | 500 | 0.043802 | 0.05 | 合格
500nm0%噪声 | 500 | 0.00039743 | 0.005 | 合格
250nm100%噪声 | 250 | 0.0115 | 0.05 | 合格
250nm0%噪声 | 250 | 0.0008336 | 0.005 | 合格

## 波长边缘噪声
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
1090nm100%噪声 | 1090 | 0.033793 | 0.1 | 合格
1090nm0%噪声 | 1090 | 0.00072028 | 0.02 | 合格
200nm100%噪声 | 200 | 0.017303 | 0.1 | 合格
200nm0%噪声 | 200 | 0.0013083 | 0.02 | 合格

## 漂移检验
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
漂移检验 | 500 | 0.08928 | 0.1 | 合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格