## Report
|  | 北京普析通用仪器有限责任公司 | [8 empty] | 文件编号
|  | T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 | [8 empty] | 版本/修订
发布/修订日期
产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  | 检验员 |  |  |  | 检验日期 |  | 复核员
T700S |  |  | 31U1703-98-0012
温度(℃) |  |  |  | 相对湿度(%) | [6 empty] | 检验结果
UVWin版本号 | [6 empty] | UVTouch版本号
序号 | 检验项目 |  |  | 结果
1 | 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 氘灯： ±0.1nm 镨钕： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 波长段 |  |  | B段
|  |  |  | 检测工具 |  |  | 镨钕滤光片 |  |  | 氘灯 |  | 氘灯
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 807.30 |  |  | 656.1 |  | 486
|  |  |  | 测量值(nm) |  |  | 807.3 |  |  | 656.10 |  | 486.02
[7 empty] | 807.30 |  |  | 656.10 |  | 486.06
[7 empty] | 807.30 |  |  | 656.08 |  | 486.06
|  |  |  | 平均值(nm) |  |  | 807.30 |  |  | 656.10 |  | 486.00
|  |  |  | 误差值(nm) |  |  | -0.10 |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
| 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 钬溶液： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 检测工具 |  |  | 钬溶液
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 640.7 |  | 536.8 | 416.5 | 361.0 | 287.4 | 241.0
|  |  |  | 测量值（nm） |  |  | 640.90 |  | 536.90 | 416.50 | 361.10 | 287.40 | 241.10
[7 empty] | 641.00 |  | 536.90 | 416.50 | 361.10 | 287.50 | 241.10
[7 empty] | 640.90 |  | 536.90 | 416.50 | 361.10 | 287.50 | 241.10
|  |  |  | 平均值(nm) |  |  | 640.90 |  | 536.90 | 416.50 | 361.10 | 287.50 | 241.10
|  |  |  | 误差值(nm) |  |  | 0.20 |  | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 检测工具 |  |  | 10%中性滤光片、20%中性滤光片、30%中性滤光片 （以标定的标准值为准）
|  |  |  | 型号 |  | 测量点 |  | 635 |  |  | 546 |  | 440
|  |  |  | 10%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 7.57 |  |  | 10.1 |  | 10.07
[6 empty] | 测量值(%) |  | 7.75 |  |  | 10.33 |  | 10.36
[8 empty] | 7.75 |  |  | 10.33 |  | 10.36
[8 empty] | 7.75 |  |  | 10.33 |  | 10.36
[6 empty] | 平均值(%) |  | 7.75 |  |  | 10.33 |  | 10.36
[6 empty] | 误差值(%) |  | 0.18 |  |  | 0.23 |  | 0.29
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  |  | 20%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 18.98 |  |  | 20.09 |  | 20.91
[6 empty] | 测量值(%) |  | 19.06 |  |  | 20.19 |  | 21.05
[8 empty] | 19.06 |  |  | 20.19 |  | 21.05
[8 empty] | 19.06 |  |  | 20.19 |  | 21.05
[6 empty] | 平均值(%) |  | 19.06 |  |  | 20.19 |  | 21.05
[6 empty] | 误差值(%) |  | 0.08 |  |  | 0.10 |  | 0.14
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 30%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 29.96 |  |  | 30.43 |  | 28.88
[6 empty] | 测量值(%) |  | 30.02 |  |  | 30.48 |  | 28.99
[8 empty] | 30.02 |  |  | 30.48 |  | 28.99
[8 empty] | 30.02 |  |  | 30.48 |  | 28.99
[6 empty] | 平均值(%) |  | 30.02 |  |  | 30.48 |  | 28.99
[6 empty] | 误差值(%) |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  | 0.11
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00
3 | 透射比示值误差与 重复性 （紫外区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 检测工具 |  |  | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066
|  |  |  | 标准值（%） |  |  | 350 |  | 313 |  | 257 |  | 235
[7 empty] | 23.2 |  | 51.58 |  | 14.06 |  | 18.42
|  |  |  | 测量值（%） |  |  | 23.17 |  | 51.54 |  | 14.03 |  | 18.29
[7 empty] | 23.17 |  | 51.54 |  | 14.03 |  | 18.29
[7 empty] | 23.17 |  | 51.54 |  | 14.03 |  | 18.29
|  |  |  | 平均值(%) |  |  | 23.17 |  | 51.54 |  | 14.03 |  | 18.29
|  |  |  | 误差值(%) |  |  | -0.03 |  | -0.04 |  | -0.03 |  | -0.13
|  |  |  | 重复性(%) |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
4 | 杂散光 |  |  | 检验工具 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 结果
|  | 220nm | <0.01% | 碘化钠标准溶液 |  |  | 测量值 （%） |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 合格
|  | 360nm | ≤0.02% | 亚硝酸钠标准溶液 |  |  |  |  | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 合格
5 | 基线平直度 | ≤±0.0005（2.0nm光谱带宽） |  |  |  |  | 测量值（Abs） |  |  |  |  | -0.00032
6 | 基线暗噪声 | ≤±0.1% |  |  |  |  | 测量值（%） |  |  |  |  | 0.00
7 | 光谱带宽 | 不超过标称光谱带宽的±20% |  | 光谱带宽（nm） |  |  | 氘灯5.0 | 氘灯2.0 |  | 氘灯1.0 | 氘灯0.5 | 氘灯0.2
|  |  |  | 测量值(nm) |  |  | 1.80 | 1.80 |  | 0.90 | 0.48 | 0.16
|  |  |  | 偏差（%） |  |  | -10.00 | -10.00 |  | -10.00 | -4.00 | -20.00
8 | 噪声500nm | 100% | ≤0.05% | 测量值（%） |  |  | 0.004 |  | 0% | ≤0.005% |  | 测量值 （%） | 0.0003
| 噪声250nm | 100% | ≤0.05% | 测量值（%） |  |  | 0.005 |  | 0% | ≤0.005% |  | 测量值 （%） | 0.0009
| 边缘噪声 1090 nm | 100% | ≤0.1% | 测量值（%） |  |  | 0.00 |  | 0% | ≤0.02% |  | 测量值 （%） | 0.00
| 边缘噪声200nm | 100% | ≤0.1% | 测量值（%） |  |  | 0.00 |  | 0% | ≤0.02% |  | 测量值 （%） | 0.00
9 | 漂移 | 500nm ≤0.1%/h |  |  |  |  | 测量值（%） |  |  |  |  | 0.01
10 | 电源电压的适应性 | ±0.2% | 检验工具 |  | 电压 | [5 empty] | 198V | 220V | 242V
|  |  | 调压器，数字万用表 |  | 500nm测量值（%）
500nm处的透射比变化（%）
250nm测量值（%）
250nm处的透射比变化（%）
11 | 介电强度 | 无击穿和飞弧现象 |  |  | 检验工具：耐压测试仪 | [5 empty] | 有 □ 无 □
12 | 接触电流 | 正常条件≤0.5mA |  |  | 检验工具：泄漏电流测试仪 | [5 empty] | 测量值（mA）
|  | 单一故障≤3.5mA | [8 empty] | 测量值（mA）
13 | 保护接地 | ≤0.1Ω |  |  | 检验工具：程控接地电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（Ω）
14 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |  |  | 检验工具：绝缘电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（MΩ）
15 | 外观和结构 | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 | [10 empty] | 合格□ 不合格□
检验结论 |  | 合格 □ 不合格 □
备注 |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制； 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。

## 基础信息
名称 | 特征值 | 标准值 | 是否为光谱扫描 | 灯状态 | 灯状态 | 较零物质 | 光度方式 | 光度方式 | 扫描速度 | 扫描速度 | 扫描间隔(nm) | 重复次数 | 重复时间间隔(S) | 光谱带宽(nm) | 增益 | 响应时间
氘灯 | 656.1 | 656.1 | 是 | 钨灯 | 0 |  | Abs | 0 | 极慢 | 0 |  | 1 |  | 0.2
低压汞灯A段 | 253.7 | 253.7 | 否 | 氘灯 | 1 | 其它 | T% | 1 | 慢速 | 1 | 0.02 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
低压汞灯B段 | 365.0,435.8,546.1 | 365.0,435.8,546.1 |  | 汞灯 | 2 |  | Es | 2 | 中速 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 1.0 | 2 | 1
镨钕滤光片 | 739.2,,807.4 | 739.2,,807.4 |  |  |  |  | Er | 3 | 快速 | 3 | 0.2 | 4 |  | 2.0 | 3 | 2
10%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.0 | [5 empty] | R% | 4 | 极快 | 4 | 0.5 | 5 |  | 5.0 | 4
20%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 5
30%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.2 | [9 empty] | 2
重铬酸钾标准物质 | 350313257235 | 22.9,51.3,13.7,18.2 | [8 empty] | 5
碘化钠溶液 | 220
亚硝酸钠溶液 | 340360

## 测量结果表
项目编号 | 仪器ID | 标准值 | 测量值（nm） | 平均值 | 误差值 | 重复性 | 检验员 | 检验日期 | 复核员 | 检验地点 | 温度 | 湿度 | 判定结果 | 其他 | 子项目编号-与检测项信息对应的
1001 | 31U1703-98-0012 |  | 656.1;656.1;656.08 | 656.0933 | -0.0066667 | 0.02 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1001
1002 | 31U1703-98-0012 |  | 486.02;486.06;486.06 | 486.0467 | 0.046667 | 0.04 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1002
1003 | 31U1703-98-0012 |  | 807.3;807.3;807.3 | 807.3 | -0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1003
1008 | 31U1703-98-0012 |  | 640.9;641;640.9 | 640.9333 | 0.23333 | 0.1 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1009 | 31U1703-98-0012 |  | 536.9;536.9;536.9 | 536.9 | 0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1010 | 31U1703-98-0012 |  | 416.5;416.5;416.5 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1011 | 31U1703-98-0012 |  | 361.1;361.1;361.1 | 361.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1012 | 31U1703-98-0012 |  | 287.4;287.5;287.5 | 287.4667 | 0.066667 | 0.1 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
1013 | 31U1703-98-0012 |  | 241.1;241.1;241.1 | 241.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 1004
2001 | 31U1703-98-0012 | 23.2 | 23.1695086092232;23.1709922083654;23.1714843847568 | 23.1707 | -0.029338 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2002 | 31U1703-98-0012 | 51.58 | 51.5395744647791;51.539634642875;51.541964158334 | 51.5404 | -0.039609 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2003 | 31U1703-98-0012 | 14.06 | 14.029948316703;14.0303284843965;14.029771595901 | 14.03 | -0.029984 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2004 | 31U1703-98-0012 | 18.42 | 18.2940473077242;18.293776577737;18.2937851133586 | 18.2939 | -0.12613 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2001
2005 | 31U1703-98-0012 | 7.57 | 7.75166824161767;7.75191707520083;7.75181047646345 | 7.7518 | 0.1818 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2002
2006 | 31U1703-98-0012 | 10.1 | 10.3301436804514;10.3299302494288;10.3298861317142 | 10.33 | 0.22999 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2002
2007 | 31U1703-98-0012 | 10.07 | 10.3640863392208;10.3641182773453;10.3637519667705 | 10.364 | 0.29399 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2002
2008 | 31U1703-98-0012 | 18.98 | 19.0585833343744;19.0579438521496;19.058252734163 | 19.0583 | 0.07826 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2003
2009 | 31U1703-98-0012 | 20.09 | 20.1903415407004;20.1902413228065;20.190618913159 | 20.1904 | 0.1004 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2003
2010 | 31U1703-98-0012 | 20.91 | 21.0502365018174;21.0502065973662;21.0499554629932 | 21.0501 | 0.14013 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2003
2011 | 31U1703-98-0012 | 29.96 | 30.0224254920484;30.0211371589313;30.0214548843335 | 30.0217 | 0.061673 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2004
2012 | 31U1703-98-0012 | 30.43 | 30.4766420500908;30.4769811718349;30.4756836227976 | 30.4764 | 0.046436 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2004
2013 | 31U1703-98-0012 | 28.88 | 28.9858700643312;28.9860795998223;28.9862594930665 | 28.9861 | 0.10607 | 0 | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 2004
3001 | 31U1703-98-0012 | 220 | 0.0069736489124968;0.0071436586051093;0.0068041054502955 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 3001
3002 | 31U1703-98-0012 | 360 | 0.0194904535420115;0.0139208583689395;0.0185611444919193 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 3002
4001 | 31U1703-98-0012 |  | -0.00031998 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 4001
5001 | 31U1703-98-0012 |  | -0.0021667 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 5001
6001 | 31U1703-98-0012 | 5 | 4.5 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 6001
6002 | 31U1703-98-0012 | 2 | 1.8 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 6002
6003 | 31U1703-98-0012 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 6003
6004 | 31U1703-98-0012 | 0.5 | 0.48 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 6004
6005 | 31U1703-98-0012 | 0.2 | 0.16 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 6005
7001 | 31U1703-98-0012 | 500 | 0.004279 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7001
7002 | 31U1703-98-0012 | 500 | 0.00030177 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7002
7003 | 31U1703-98-0012 | 250 | 0.0055144 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7003
7004 | 31U1703-98-0012 | 250 | 0.00090956 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 7004
8001 | 31U1703-98-0012 | 1090 | 0.0049977 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8001
8002 | 31U1703-98-0012 | 1090 | 0.0006199 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8002
8003 | 31U1703-98-0012 | 200 | 0.0085216 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8003
8004 | 31U1703-98-0012 | 200 | 0.0018324 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 8004
9001 | 31U1703-98-0012 | 500 | 0.010833 |  |  |  | 0 | 2023-09-13 14:19 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 |  | 9001

## 管理表
检验项目
产品型号 | 父项目编号 | 父项目名称 | 子项目编号 | 子项目名称 | 特征值 | 可允许误差范围 | 波长重复性
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1001 | 氘灯 | 656.1 | 0.1 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1002 | 氘灯 | 486 | 0.1 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1003 | 镨钕滤光片 | 807.4 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1008 | 钬溶液 | 640.79 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1009 | 钬溶液 | 536.86 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1010 | 钬溶液 | 416.57 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1011 | 钬溶液 | 361.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1012 | 钬溶液 | 287.52 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1013 | 钬溶液 | 241.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2001 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2002 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 313nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2003 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 257nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2004 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 235nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2005 | 10%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2006 | 10%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2007 | 10%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2008 | 20%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2009 | 20%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2010 | 20%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2011 | 30%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2012 | 30%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2013 | 30%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3001 | 碘化钠标准溶液 | 220nm | 0.01
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3002 | 亚硝酸钠标准溶液 | 360nm | 0.02
T700S | 4000 | 基线平直度检验 | 4001 | 基线平直度 |  | 0.0005
T700S | 5000 | 基线暗噪声检验 | 5001 | 基线暗噪声 |  | 0.1
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6001 | 氘灯5.0 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6002 | 氘灯2.0 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6003 | 氘灯1.0 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6004 | 氘灯0.5 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6005 | 氘灯0.2 | 656.1 | 20
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7001 | 500nm100%噪声 | 500 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7002 | 500nm0%噪声 | 500 | 0.005
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7003 | 250nm100%噪声 | 250 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7004 | 250nm0%噪声 | 250 | 0.005
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8001 | 1090nm100%噪声 | 1090 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8002 | 1090nm0%噪声 | 1090 | 0.02
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8003 | 200nm100%噪声 | 200 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8004 | 200nm0%噪声 | 200 | 0.02
T700S | 9000 | 漂移检验 | 9001 | 漂移检验 | 500nm | 0.1

## 对应信息
产品编号 | 产品型号 | 父项目名称 | 父项目编号
U1601 | T600B | 波长示值误差与重复性校验 | 1000
U1602 | T600A | 透射比示值误差与重复性校验 | 2000
U1603 | T600S | 杂散光校验 | 3000
U1604 | T600AS | 基线平直度检验 | 4000
U1701 | T700B | 基线暗噪声检验 | 5000
U1702 | T700A | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6000
U1703 | T700S | 噪声检验 | 7000
U1704 | T700AS | 波长边缘噪声 | 8000
|  | 漂移检验 | 9000

## 仪器状态
仪器id | 项目 | 能量 | id | 父id
31U1703-98-0012 | 关灯，增益1下的RSD值
31U1703-98-0012 | 关灯，增益2下的RSD值
31U1703-98-0012 | 关灯，增益3下的RSD值
31U1703-98-0012 | 关灯，增益4下的RSD值
31U1703-98-0012 | 开灯，增益1下的RSD值
31U1703-98-0012 | 开灯，增益2下的RSD值
31U1703-98-0012 | 开灯，增益3下的RSD值
31U1703-98-0012 | 开灯，增益4下的RSD值
31U1703-98-0012 | 氘灯656.1能量 | 32805,924215,1039,928518;32805,923969,1039,928321;32804,923644,1039,928016 | 1001 | 1001
31U1703-98-0012 | 氘灯486.0能量 | 24301,244138,1039,246466;24303,244101,1039,246406;24303,244048,1039,246350 | 1002 | 1002
31U1703-98-0012 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-350nm能量 | 17492,31663,1372,151029;17492,31670,1372,151054;17492,31667,1372,151036 | 2001 | 2001
31U1703-98-0012 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-313nm能量 | 15647,127976,1372,280639;15647,127929,1372,280535;15647,127932,1372,280529 | 2002 | 2001
31U1703-98-0012 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-257nm能量 | 12840,73062,1372,596303;12840,73049,1372,596179;12840,73057,1372,596269 | 2003 | 2001
31U1703-98-0012 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-235nm能量 |  | 2004 | 2001
31U1703-98-0012 | 碘化钠标准溶液-220nm能量 |  | 3001 | 3001
31U1703-98-0012 | 亚硝酸钠标准溶液-360nm能量 |  | 3002 | 3002
31U1703-98-0012 | 基线平直度-全波长能量 | 54500,1122473,1378,1150164;54450,1152500,1378,1180739;54400,1182898,1378,1211674;54350,1212186,1378,1241495;54300,1240579,1378,1270370;54250,1268367,1378,1298667;54200,1297551,1378,1328381;54150,1328116,1378,1359437;54100,1359657,1378,1391547;54050,1390468,1378,1422838;54000,1422577,1378,1455482;53950,1457381,1378,1490867;53900,1494972,1378,1529075;53850,1533382,1378,1568055;53800,1570978,1378,1606243;53750,1607943,1378,1643731;53700,1646871,1378,1683245;53650,1685601,1378,1722492;53600,1729654,1378,1767162;53550,1771053,1378,1809081;53500,1810989,1378,1849520;53450,1801576,1384,1839474;53400,480053,1553,487760;53350,490596,1553,498331;53300,501394,1553,509203;53250,512972,1553,520806;53200,526237,1553,534188;53150,540632,1553,548728;53100,555411,1553,563709;53050,570134,1553,578545;53000,585522,1553,594088;52950,601773,1553,610450;52900,619717,1553,628565;52850,638377,1553,647385;52800,656570,1553,665671;52750,674339,1553,683481;52700,692663,1553,701823;52650,711461,1553,720641;52600,729361,1553,738597;52550,746323,1553,755612;52500,763621,1553,772932;52450,781224,1553,790554;52400,799308,1553,808663;52350,816647,1553,826022;52300,832841,1553,842220;52250,848676,1553,858055;52200,865228,1553,874596;52150,882079,1553,891446;52100,898929,1553,908246;52050,915610,1553,924884;52000,932687,1553,941960;51950,950570,1553,959777;51900,969600,1553,978721;51850,988279,1553,997328;51800,1005940,1553,1014891;51750,1023071,1553,1031949;51700,1040952,1553,1049759;51650,1058644,1553,1067360;51600,1075949,1553,1084548;51550,1092191,1553,1100678;51500,1108562,1553,1116902;51450,1124817,1553,1133016;51400,1140761,1553,1148807;51350,1155676,1553,1163599;51300,1169334,1553,1177105;51250,1182458,1553,1190093;51200,1195949,1553,1203425;51150,1209647,1553,1216948;51100,1222868,1553,1229975;51050,1235468,1553,1242394;51000,1248469,1553,1255204;50950,1261796,1553,1268316;50900,1275549,1553,1281836;50850,1288937,1553,1294968;50800,1301652,1553,1307415;50750,1314029,1553,1319557;50700,1326482,1553,1331726;50650,1338756,1553,1343711;50600,1350659,1553,1355318;50550,1361680,1553,1366045;50500,1372416,1553,1376489;50450,1382938,1553,1386678;50400,1393148,1553,1396576;50350,1402548,1553,1405636;50300,1410802,1553,1413577;50250,1418431,1553,1420925;50200,1426079,1553,1428251;50150,1433960,1553,1435801;50100,1441916,1553,1443399;50050,1449168,1553,1450281;50000,1456255,1553,1456980;49950,1463497,1553,1463843;49900,1470853,1553,1470772;49850,1477957,1553,1477424;49800,1484600,1553,1483629;49750,1490982,1553,1489573;49700,1497317,1553,1495423;49650,1503327,1553,1500949;49600,1508871,1553,1506010;49550,1514000,1553,1510669;49500,1518993,1553,1515179;49450,1523754,1553,1519428;49400,1528289,1553,1523447;49350,1532400,1553,1527040;49300,1535975,1553,1530118;49250,1539209,1553,1532897;49200,1542390,1553,1535588;49150,1545453,1553,1538141;49100,1548239,1553,1540421;49050,1550842,1553,1542513;49000,1553299,1553,1544429;48950,1555631,1553,1546194;48900,1558053,1553,1547991;48850,1560345,1553,1549676;48800,1562178,1553,1550910;48750,1563698,1553,1551803;48700,1565287,1553,1552732;48650,1566857,1553,1553664;48600,1568272,1553,1554462;48550,1569325,1553,1554896;48500,1570192,1553,1555118;48450,1570902,1553,1555192;48400,1571262,1553,1554899;48350,1571317,1553,1554336;48300,1571329,1553,1553769;48250,1571277,1553,1553120;48200,1571016,1553,1552240;48150,1570748,1553,1551354;48100,1570290,1553,1550279;48050,1569890,1553,1549262;48000,1569396,1553,1548152;47950,1568159,1553,1546268;47900,1566995,1553,1544382;47850,1565788,1553,1542449;47800,1563899,1553,1539873;47750,1562222,1553,1537485;47700,1560967,1553,1535500;47650,1559329,1553,1533128;47600,1557117,1553,1530202;47550,1555550,1553,1527940;47500,1552787,1553,1524457;47450,1550447,1553,1521377;47400,1549518,1553,1519664;47350,1547710,1553,1517123;47300,1545007,1553,1513755;47250,1542012,1553,1510077;47200,1538283,1553,1505661;47150,1535792,1553,1502477;47100,1536186,1553,1502149;47050,1537120,1553,1502363;47000,1536639,1553,1501158;46950,1533693,1553,1497487;46900,1527619,1553,1490692;46850,1521672,1553,1483990;46800,1518290,1553,1479833;46750,1513808,1553,1474586;46700,1509625,1553,1469580;46650,1509030,1553,1468091;46600,1508436,1553,1466604;46550,1507126,1553,1464396;46500,1506551,1553,1462894;46450,1505025,1553,1460459;46400,1502486,1553,1457020;46350,1499693,1553,1453367;46300,1496706,1553,1449582;46250,1493503,1553,1445594;46200,1490240,1553,1441536;46150,1487081,1553,1437599;46100,1484009,1553,1433773;46050,1480914,1553,1429916;46000,1477640,1553,1425827;45950,1473969,1553,1421279;45900,1469852,1553,1416254;45850,1465735,1553,1411238;45800,1461791,1553,1406379;45750,1457721,1553,1401384;45700,1453438,1553,1396132;45650,1449122,1553,1390840;45600,1445122,1553,1385927;45550,1441121,1553,1381006;45500,1436810,1553,1375736;45450,1432351,1553,1370300;45400,1427910,1553,1364911;45350,1423832,1553,1359908;45300,1420109,1553,1355300;45250,1416365,1553,1350704;45200,1412563,1553,1346102;45150,1408642,1553,1341453;45100,1404624,1553,1336682;45050,1400570,1553,1331811;45000,1396304,1553,1326692;44950,1391604,1553,1321069;44900,1387059,1553,1315568;44850,1382778,1553,1310331;44800,1378487,1553,1305125;44750,1374093,1553,1299794;44700,1369540,1553,1294278;44650,1364945,1553,1288737;44600,1360532,1553,1283420;44550,1356141,1553,1278159;44500,1351577,1553,1272717;44450,1346811,1553,1267044;44400,1342188,1553,1261525;44350,1337816,1553,1256341;44300,1333647,1553,1251403;44250,1329509,1553,1246492;44200,1325289,1553,1241514;44150,1321190,1553,1236665;44100,1317339,1553,1232115;44050,1313484,1553,1227590;44000,1309448,1553,1222847;43950,1305134,1553,1217766;43900,1300662,1553,1212494;43850,1296325,1553,1207401;43800,1292188,1553,1202542;43750,1287879,1553,1197506;43700,1283508,1553,1192417;43650,1279317,1553,1187518;43600,1275351,1553,1182912;43550,1271432,1553,1178357;43500,1267485,1553,1173756;43450,1263477,1553,1169114;43400,1259507,1553,1164531;43350,1255824,1553,1160271;43300,1252432,1553,1156342;43250,1249185,1553,1152595;43200,1246053,1553,1148990;43150,1243069,1553,1145544;43100,1240181,1553,1142233;43050,1237371,1553,1139014;43000,1234541,1553,1135793;42950,1231648,1553,1132500;42900,1228718,1553,1129173;42850,1225779,1553,1125815;42800,1222932,1553,1122585;42750,1220205,1553,1119500;42700,1217482,1553,1116437;42650,1214860,1553,1113505;42600,1212512,1553,1110879;42550,1210341,1553,1108449;42500,1208276,1553,1106135;42450,1206245,1553,1103885;42400,1204337,1553,1101784;42350,1202671,1553,1099950;42300,1201237,1553,1098353;42250,1199895,1553,1096909;42200,1198666,1553,1095592;42150,1197578,1553,1094436;42100,1196696,1553,1093500;42050,1195928,1553,1092694;42000,1195212,1553,1091939;41950,1194497,1553,1091240;41900,1193918,1553,1090667;41850,1193473,1553,1090270;41800,1193167,1553,1090026;41750,1192957,1553,1089880;41700,1192871,1553,1089905;41650,1192895,1553,1090081;41600,1192997,1553,1090320;41550,1193271,1553,1090764;41500,1193704,1553,1091377;41450,1194173,1553,1092095;41400,1194896,1553,1093050;41350,1195838,1553,1094212;41300,1196751,1553,1095370;41250,1197761,1553,1096638;41200,1198551,1553,1097747;41150,1199486,1553,1098988;41100,1200948,1553,1100721;41050,1202461,1553,1102494;41000,1203578,1553,1103888;40950,1204843,1553,1105506;40900,1206496,1553,1107543;40850,1208319,1553,1109772;40800,1210218,1553,1112056;40750,1212500,1553,1114741;40700,1214845,1553,1117539;40650,1217286,1553,1120446;40600,1219633,1553,1123256;40550,1222016,1553,1126108;40500,1224507,1553,1129095;40450,1227255,1553,1132402;40400,1230056,1553,1135774;40350,1232725,1553,1138968;40300,1235306,1553,1142049;40250,1237872,1553,1145129;40200,1240580,1553,1148347;40150,1243239,1553,1151535;40100,1245710,1553,1154469;40050,1248165,1553,1157420;40000,1250702,1553,1160420;39950,1253486,1553,1163730;39900,1256436,1553,1167239;39850,1259552,1553,1170946;39800,1262795,1553,1174819;39750,1266184,1553,1178828;39700,1269607,1553,1182923;39650,1272952,1553,1186906;39600,1276201,1553,1190734;39550,1279677,1553,1194851;39500,1283229,1553,1199078;39450,1286917,1553,1203473;39400,1290563,1553,1207747;39350,1293865,1553,1211677;39300,1296993,1553,1215404;39250,1300303,1553,1219303;39200,1303566,1553,1223203;39150,1306764,1553,1226987;39100,1309814,1553,1230605;39050,1312798,1553,1234114;39000,1315608,1553,1237453;38950,1318723,1553,1241152;38900,1322029,1553,1245086;38850,1325483,1553,1249168;38800,1329010,1553,1253345;38750,1332473,1553,1257460;38700,1336171,1553,1261811;38650,1339853,1553,1266180;38600,1343273,1553,1270211;38550,1346727,1553,1274295;38500,1350349,1553,1278573;38450,1354039,1553,1282945;38400,1357611,1553,1287159;38350,1360724,1553,1290905;38300,1363422,1553,1294171;38250,1365895,1553,1297256;38200,1368603,1553,1300553;38150,1371991,1553,1304507;38100,1375080,1553,1308103;38050,1377277,1553,1310916;38000,1384249,1553,1319256;37950,1389173,1553,1324605;37900,1393285,1553,1329219;37850,1396665,1553,1333153;37800,1399878,1553,1336891;37750,1403159,1553,1340718;37700,1406878,1553,1345044;37650,1410461,1553,1349211;37600,1413920,1553,1353234;37550,1417465,1553,1357346;37500,1421116,1553,1361526;37450,1424791,1553,1365757;37400,1428309,1553,1369770;37350,1431580,1553,1373518;37300,1434735,1553,1377132;37250,1438002,1553,1380873;37200,1441271,1553,1384611;37150,1444466,1553,1388238;37100,1447578,1553,1391765;37050,1450665,1553,1395246;37000,1453836,1553,1398803;36950,1457045,1553,1402389;36900,1460438,1553,1406159;36850,1463860,1553,1409989;36800,1467427,1553,1413948;36750,1471274,1553,1418196;36700,1475191,1553,1422495;36650,1479061,1553,1426766;36600,1482763,1553,1430818;36550,1486640,1553,1435077;36500,1490646,1553,1439407;36450,1494794,1553,1443853;36400,1498757,1553,1448124;36350,1502617,1553,1452244;36300,1506432,1553,1456304;36250,1510320,1553,1460411;36200,1514355,1553,1464671;36150,1518611,1553,1469118;36100,1522577,1553,1473272;36050,1526443,1553,1477292;36000,1530443,1553,1481455;35950,1534930,1553,1486098;35900,1539624,1553,1490902;35850,1544574,1553,1495937;35800,1549585,1553,1501008;35750,1554829,1553,1506314;35700,1560283,1553,1511819;35650,1565931,1553,1517462;35600,1571629,1553,1523130;35550,1577665,1553,1529122;35500,1584004,1553,1535369;35450,1590472,1553,1541717;35400,1596648,1553,1547749;35350,1602484,1553,1553412;35300,1608670,1553,1559413;35250,1615433,1553,1565959;35200,1622557,1553,1572803;35150,1629947,1553,1579872;35100,1637730,1553,1587289;35050,1646284,1553,1595406;35000,1655493,1553,1604113;34950,1665354,1553,1613376;34900,1675300,1553,1622731;34850,1685364,1553,1632144;34800,1695942,1553,1641996;34750,1707655,1553,1652865;34700,1720470,1553,1664727;34650,1734082,1553,1677280;34600,1748256,1553,1690313;34550,1763599,1553,1704380;34500,1779859,1553,1719226;34450,1796789,1553,1734691;34400,1813598,1553,1749984;34350,1830660,1553,1765450;34300,1849052,1553,1782114;34250,1869599,1553,1800710;34200,1892491,1553,1821355;34150,1917590,1553,1843996;34100,1944405,1553,1868100;34050,1975003,1553,1895558;34000,2010025,1553,1926984;33950,2049916,1553,1962705;33900,2092782,1553,2001046;33850,2138021,1553,2041466;33800,2187295,1553,2085424;33750,2243543,1553,2135596;33700,2306100,1553,2191360;33650,2372014,1553,2250039;33600,2439534,1553,2310103;33550,2511164,1553,2373827;33500,2584576,1553,2439149;33450,2657059,1553,2503627;33400,2721836,1553,2561320;33350,2771424,1553,2605606;33300,2798389,1553,2629895;33250,2793206,1553,2625851;33200,2743270,1553,2582334;33150,2638892,1553,2490752;33100,2481532,1553,2352369;33050,2280009,1553,2174912;33000,2043750,1553,1966683;32950,1802964,1553,1754357;32900,1588251,1553,1564905;32850,1417598,1553,1414285;32800,1289049,1553,1300818;32750,1191749,1553,1214966;32700,1134129,1553,1164271;32650,1127813,1553,1159100;32600,1159265,1553,1187495;32550,1194503,1553,1219261;32500,1215665,1553,1238479;32450,1228630,1553,1250330;32400,1237600,1553,1258602;32350,1244122,1553,1264675;32300,1249003,1553,1269265;32250,1252629,1553,1272714;32200,1255388,1553,1275402;32150,1257425,1553,1277439;32100,1258772,1553,1278829;32050,1259640,1553,1279819;32000,1260030,1553,1280386;31950,1259978,1553,1280534;31900,1259611,1553,1280379;31850,1258995,1553,1279978;31800,1258168,1553,1279399;31750,1257144,1553,1278649;31700,1255897,1553,1277683;31650,1254505,1553,1276571;31600,1252986,1553,1275322;31550,1251251,1553,1273864;31500,1249429,1553,1272331;31450,1247613,1553,1270797;31400,1245820,1553,1269270;31350,1244025,1553,1267734;31300,1242118,1553,1266092;31250,1239987,1553,1264233;31200,1237749,1553,1262258;31150,1235491,1553,1260270;31100,1233139,1553,1258199;31050,1230731,1553,1256060;31000,1228073,1553,1253692;30950,1225159,1553,1251089;30900,1222281,1553,1248515;30850,1219557,1553,1246071;30800,1216761,1553,1243538;30750,1213896,1553,1240961;30700,1211012,1553,1238349;30650,1208125,1553,1235713;30600,1205255,1553,1233084;30550,1202324,1553,1230397;30500,1199269,1553,1227580;30450,1196267,1553,1224818;30400,1193431,1553,1222207;30350,1190660,1553,1219636;30300,1187751,1553,1216927;30250,1184704,1553,1214090;30200,1181611,1553,1211204;30150,1178555,1553,1208344;30100,1175349,1553,1205344;30050,1172060,1553,1202283;30000,1168533,1553,1198981;29950,1164809,1553,1195469;29900,1161046,1553,1191904;29850,1157434,1553,1188489;29800,1153906,1553,1185150;29750,1150328,1553,1181742;29700,1146707,1553,1178293;29650,1143281,1553,1175029;29600,1139939,1553,1171834;29550,1136507,1553,1168549;29500,1132921,1553,1165111;29450,1129346,1553,1161693;29400,1125919,1553,1158388;29350,1122656,1553,1155245;29300,1119292,1553,1152005;29250,1115771,1553,1148599;29200,1112136,1553,1145074;29150,1108454,1553,1141499;29100,1104589,1553,1137748;29050,1100633,1553,1133896;29000,1096481,1553,1129847;28950,1092222,1553,1125683;28900,1088012,1553,1121575;28850,1083908,1553,1117567;28800,1079788,1553,1113527;28750,1075722,1553,1109512;28700,1071698,1553,1105539;28650,1067848,1553,1101753;28600,1064026,1553,1097982;28550,1060103,1553,1094103;28500,1056094,1553,1090140;28450,1052151,1553,1086238;28400,1048443,1553,1082562;28350,1044954,1553,1079110;28300,1041391,1553,1075572;28250,1037576,1553,1071768;28200,1033642,1553,1067847;28150,1029609,1553,1063827;28100,1025434,1553,1059674;28050,1021157,1553,1055389;28000,1016673,1553,1050897;27950,1011957,1553,1046167;27900,1007168,1553,1041356;27850,1002590,1553,1036756;27800,998179,1553,1032315;27750,908418,1553,939115;27700,850160,1553,878636;27650,850691,1553,879247;27600,851051,1553,879684;27550,851327,1553,880058;27500,2361295,1447,2451500;27450,3367638,1378,3498886;27400,3366706,1378,3498130;27350,3365426,1378,3497031;27300,3363866,1378,3495599;27250,3361975,1378,3493868;27200,3359287,1378,3491293;27150,3355889,1378,3487952;27100,3351460,1378,3483530;27050,3346223,1378,3478195;27000,3340539,1378,3472391;26950,3333927,1378,3465640;26900,3326721,1378,3458218;26850,3319522,1378,3450767;26800,3312248,1378,3443204;26750,3304687,1378,3435307;26700,3296745,1378,3426989;26650,3288891,1378,3418798;26600,3281241,1378,3410754;26550,3273372,1378,3402442;26500,3265041,1378,3393639;26450,3256327,1378,3384365;26400,3247715,1378,3375257;26350,3239329,1378,3366390;26300,3230369,1378,3356823;26250,3220870,1378,3346665;26200,3211016,1378,3336121;26150,3200940,1378,3325269;26100,3190649,1378,3314140;26050,3179450,1378,3302074;26000,3167531,1378,3289189;25950,3155269,1378,3275786;25900,3142909,1378,3262208;25850,3130891,1378,3249010;25800,3119284,1378,3236229;25750,3108218,1378,3223952;25700,3097739,1378,3212250;25650,3087998,1378,3201327;25600,3078905,1378,3191048;25550,3069888,1378,3180807;25500,3060765,1378,3170410;25450,3051854,1378,3160119;25400,3043492,1378,3150379;25350,3035552,1378,3141072;25300,3027859,1378,3131885;25250,3020176,1378,3122630;25200,3012690,1378,3113433;25150,3005649,1378,3104538;25100,2998930,1378,3095936;25050,2992697,1378,3087662;25000,2986833,1378,3079505;24950,2981421,1378,3071622;24900,2977323,1378,3064916;24850,2974604,1378,3059376;24800,2973235,1378,3055115;24750,2973288,1378,3052369;24700,2974504,1378,3050842;24650,2976671,1378,3050292;24600,2979819,1378,3050736;24550,2984002,1378,3052063;24500,2989270,1378,3054288;24450,2995705,1378,3057546;24400,3002825,1378,3061540;24350,3010479,1378,3066097;24300,3019117,1378,3071435;24250,3028833,1378,3077572;24200,3038605,1378,3083620;24150,3047775,1378,3089079;24100,3055205,1378,3092938;24050,3059292,1378,3093630;24000,3057217,1378,3088583;23950,3045074,1378,3074178;23900,3018238,1378,3046389;23850,2973541,1378,3002457;23800,2910968,1378,2942400;23750,2833054,1378,2868692;23700,2739135,1378,2780570;23650,2629932,1378,2678499;23600,2515132,1378,2571504;23550,2404483,1378,2468588;23500,2297318,1378,2368919;23450,2187869,1378,2267103;23400,2083047,1378,2169479;23350,1990668,1378,2083230;23300,1903233,1378,2001429;23250,1819150,1378,1922453;23200,1742104,1378,1849736;23150,1674275,1378,1785344;23100,1616413,1378,1730008;23050,1565414,1378,1680814;23000,1520299,1378,1636791;22950,1480236,1378,1597221;22900,1445574,1378,1562560;22850,1415941,1378,1532495;22800,1390626,1378,1506365;22750,1369775,1378,1484479;22700,1355211,1378,1468610;22650,1350917,1378,1462572;22600,1354336,1378,1463804;22550,1358111,1378,1465241;22500,1356103,1378,1461211;22450,1349260,1378,1452590;22400,1340542,1378,1442268;22350,1330757,1378,1431027;22300,1319814,1378,1418661;22250,1307299,1378,1404641;22200,1293599,1378,1389441;22150,1279429,1378,1373775;22100,1265115,1378,1358031;22050,1249987,1378,1341424;22000,1234042,1378,1323985;21950,1217195,1378,1305564;21900,1199841,1378,1286602;21850,1182539,1378,1267711;21800,1166017,1378,1249627;21750,1150335,1378,1232483;21700,1135516,1378,1216330;21650,1121286,1378,1200762;21600,1107832,1378,1185988;21550,1095051,1378,1171957;21500,1082225,1378,1157904;21450,1069307,1378,1143696;21400,1056793,1378,1129875;21350,1044717,1378,1116519;21300,1032681,1378,1103163;21250,1020210,1378,1089268;21200,1007450,1378,1074969;21150,995050,1378,1061015;21100,983173,1378,1047586;21050,971400,1378,1034117;21000,959702,1378,1020626;20950,948166,1378,1007229;20900,936988,1378,994175;20850,926266,1378,981635;20800,915893,1378,969639;20750,905185,1378,957523;20700,893221,1378,944322;20650,879754,1378,929861;20600,863707,1378,913058;20550,844504,1378,893364;20500,822170,1378,870821;20450,797916,1378,846599;20400,773499,1378,822356;20350,748768,1378,797832;20300,722948,1378,772223;20250,696844,1378,746272;20200,672008,1378,721403;20150,649616,1378,698875;20100,628566,1378,677499;20050,608289,1378,656720;20000,588458,1378,636284;19950,569433,1378,616515;19900,552170,1378,598446;19850,536802,1378,582219;19800,523023,1378,567504;19750,511345,1378,554796;19700,500905,1378,543263;19650,490142,1378,531438;19600,479411,1378,519724;19550,469129,1378,508538;19500,458729,1378,497241;19450,448010,1378,485623;19400,437411,1378,474129;19350,427155,1378,462997;19300,416235,1378,451156;19250,404613,1378,438582;19200,392970,1378,425967;19150,381831,1378,413891;19100,370577,1378,401699;19050,358911,1378,389045;19000,679679,1149,738055;18950,815751,1040,886175;18900,787399,1040,855344;18850,761260,1040,826934;18800,736965,1040,800486;18750,713518,1040,774983;18700,691684,1040,751201;18650,671449,1040,729187;18600,653548,1040,709779;18550,637020,1040,691872;18500,620760,1040,674275;18450,604903,1040,657090;18400,589530,1040,640455;18350,574674,1040,624371;18300,559970,1040,608411;18250,545079,1040,592271;18200,530259,1040,576232;18150,515815,1040,560577;18100,697842,1040,759173;18050,508597,1040,550715;18000,288619,1040,309245;17950,294817,1040,315852;17900,301249,1040,322743;17850,307277,1040,329190;17800,312918,1040,335225;17750,318664,1040,341369;17700,324654,1040,347783;17650,330543,1040,354083;17600,335816,1040,359701;17550,340911,1040,365131;17500,346394,1040,370993;17450,352368,1040,377379;17400,358474,1040,383899;17350,364155,1040,389965;17300,369621,1040,395788;17250,375411,1040,401973;17200,381716,1040,408693;17150,388424,1040,415819;17100,395240,1040,423069;17050,402022,1040,430277;17000,408796,1040,437463;16950,415936,1040,445032;16900,423380,1040,452931;16850,430590,1040,460556;16800,437409,1040,467780;16750,444054,1040,474815;16700,451259,1040,482403;16650,458987,1040,490514;16600,466532,1040,498451;16550,473804,1040,506101;16500,481017,1040,513644;16450,488496,1040,521474;16400,496299,1040,529633;16350,504359,1040,538038;16300,513119,1040,547178;16250,522567,1040,557012;16200,532383,1040,567192;16150,542674,1040,577845;16100,553310,1040,588873;16050,564361,1040,600300;16000,575793,1040,612075;15950,587894,1040,624527;15900,600321,1040,637294;15850,612155,1040,649495;15800,623686,1040,661368;15750,634923,1040,672898;15700,646120,1040,684433;15650,657200,1040,695887;15600,667211,1040,706267;15550,676550,1040,716002;15500,686047,1040,725935;15450,695245,1040,735599;15400,704046,1040,744884;15350,712495,1040,753816;15300,720800,1040,762658;15250,728905,1040,771375;15200,736711,1040,779823;15150,744010,1040,787836;15100,750336,1040,794921;15050,755310,1040,800724;15000,758836,1040,805193;14950,760352,1040,807786;14900,759919,1040,808509;14850,757954,1040,807708;14800,755006,1040,805882;14750,751670,1040,803575;14700,748289,1040,801134;14650,745190,1040,798864;14600,742815,1040,797175;14550,741102,1040,796033;14500,740114,1040,795572;14450,739983,1040,795997;14400,740943,1040,797469;14350,743129,1040,800181;14300,746411,1040,804076;14250,750460,1040,808754;14200,755309,1040,814236;14150,761122,1040,820615;14100,767984,1040,828004;14050,775750,1040,836330;14000,784549,1040,845761;13950,794092,1040,856010;13900,804312,1040,866915;13850,815220,1040,878555;13800,826996,1040,891151;13750,840356,1040,905430;13700,855547,1040,921655;13650,872183,1040,939407;13600,890266,1040,958691;13550,910454,1040,980168;13500,933803,1040,1004892;13450,960283,1040,1032924;13400,987926,1040,1062221;13350,1016005,1040,1092097;13300,1046564,1040,1124631;13250,1080219,1040,1160481;13200,1115730,1040,1198348;13150,1151402,1040,1236402;13100,1187602,1040,1275002;13050,1225651,1040,1315604;13000,1266200,1040,1358941;12950,1307849,1040,1403478;12900,1347814,1040,1446248;12850,1384778,1040,1485921;12800,1420705,1040,1524683;12750,1456662,1040,1563600;12700,1491736,1040,1601732;12650,1524273,1040,1637305;12600,1555125,1040,1671224;12550,1585835,1040,1705129;12500,1617048,1040,1739747;12450,1649000,1040,1775190;12400,1680652,1040,1810183;12350,1711580,1040,1844308;12300,1743888,1040,1879797;12250,1778621,1040,1917720;12200,1814268,1040,1956390;12150,1849547,1040,1994349;12100,1883874,1040,2031077;12050,1917708,1040,2067268;12000,1950271,1040,2102037;11950,1980237,1040,2133963;11900,2005067,1040,2160487;11850,2023681,1040,2180446;11800,2036207,1040,2193802;11750,2043021,1040,2201164;11700,2044820,1040,2203048;11650,2042203,1040,2200079;11600,2036135,1040,2193463;11550,2027091,1040,2183629;11500,2016135,1040,2171783;11450,2003646,1040,2158493;11400,1990682,1040,2144780;11350,1978346,1040,2131838;11300,1965678,1040,2118635;11250,1951432,1040,2103979;11200,1936191,1040,2088489;11150,1919551,1040,2071541;11100,1901742,1040,2053455;11050,1882118,1040,2033483;11000,1860914,1040,2011835;10950,1838282,1040,1988636;10900,1814869,1040,1964308;10850,1790460,1040,1938570;10800,1765973,1040,1912493;10750,1740699,1040,1885405;10700,1713661,1040,1856215;10650,1683578,1040,1823426;10600,1652898,1040,1790087;10550,1623038,1040,1757846;10500,1591203,1040,1723651;10450,1551715,1040,1681116;10400,1506075,1040,1631876;10350,1463365,1040,1586112;10300,1423586,1040,1543882;10250,1374684,1040,1491584;10200,1314594,1040,1426833;10150,1257341,1040,1365413;10100,1205307,1040,1309668;10050,1143636,1040,1242700;10000,1072720,1040,1165019 | 4001 | 4001

## 检测项信息
检测类别 | 项目名称 | 提示 | 方法信息 | 测量信息 | 重复次数 | 重复时间间隔 | 特征值 | 分析方法 | 分析方法 | 灯状态 | 光度模式 | 扫描速度 | 起始波长 | 终止波长 | 扫描间隔 | 增益 | 光谱带宽 | 时间间隔 | 扫描个数 | 响应时间 | 是否为光谱扫描 | 暗电流物质 | 校零物质 | 测量物质 | 父项目编号 | 子项目编号 | 标准值
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯(656.1) |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 3 | 1 | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | 1001
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯(486.0) |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=490,480,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 3 | 1 | 486 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 490 | 480 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | 1002
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=810,800,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 3 | 1 | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 1000 | 1003
波长示值误差与重复性校验 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=645,235,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 3 | 1 | 640.7,536.8,416.5,361.0,287.4,241.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 235 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液 | 1000 | 1004
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯5.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=662,650,0.1;Gain=4;Slit1=5.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 662 | 650 | 0.1 | 4 | 5.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6001 | 5.0
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯2.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6002 | 2.0
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯1.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=1.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 1.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6003 | 1.0
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯0.5 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=0.5;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 0.5 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6004 | 0.5
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯0.2 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=3;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=0.2;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 快速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 0.2 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6005 | 0.2
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯0.2 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=0.2;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 0.2 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6006 | 0.2
基线平直度检验 | 基线平直度 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | Abs | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 4000 | 4001
基线暗噪声检验 | 基线暗噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦黑挡块:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | T% | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 5000 | 5001
噪声检验 | 500nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7001
噪声检验 | 500nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦黑挡块:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7002
噪声检验 | 250nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=250¦空气:Measure;Wl=250;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 250 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7003
噪声检验 | 250nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=250¦黑挡块:Measure;Wl=250;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 250 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7004
波长边缘噪声 | 1090nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦空气:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8001
波长边缘噪声 | 1090nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦黑挡块:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8002
波长边缘噪声 | 200nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=200¦空气:Measure;Wl=200;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 200 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8003
波长边缘噪声 | 200nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=200¦黑挡块:Measure;Wl=200;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 200 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8004
杂散光校验 | 220nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦碘化钠空白溶液:Zero;Wl=220¦碘化钠溶液:Measure;Wl=220 | 3 | 1 | 220 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 碘化钠空白溶液 | 碘化钠溶液 | 3000 | 3001
杂散光校验 | 360nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦亚硝酸钠空白溶液:Zero;Wl=360¦亚硝酸钠溶液:Measure;Wl=360 | 3 | 1 | 360 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 亚硝酸钠空白溶液 | 亚硝酸钠溶液 | 3000 | 3002
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦紫外分光光度计标准物质空白溶液:Zero;Wl=350,313,257,235¦紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066:Measure;Wl=350,313,257,235 | 3 | 1 | 350,313,257,235 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 紫外分光光度计标准物质空白溶液 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 2000 | 2001 | 23.2,51.58,14.06,18.42
透射比示值误差与重复性校验 | 10%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦10%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 10%中性滤光片 | 2000 | 2002 | 7.57,10.1,10.07
透射比示值误差与重复性校验 | 20%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦20%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 20%中性滤光片 | 2000 | 2003 | 18.89,20.09,20.91
透射比示值误差与重复性校验 | 30%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦30%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 30%中性滤光片 | 2000 | 2004 | 29.96,30.43,28.88
漂移检验 | 漂移检验 | 仪器预热1小时之后进行检验 | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=3600;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 3600 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 9000 | 9001

## 标准值
测试项 | 检测工具 | 特征值 | 标准值（%）
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 23.2
|  | 313nm | 51.58
|  | 257nm | 14.06
|  | 235nm | 18.42
| 10%中性滤光片 | 635nm | 7.57
|  | 546nm | 10.1
|  | 440nm | 10.07
| 20%中性滤光片 | 635nm | 18.98
|  | 546nm | 20.09
|  | 440nm | 20.91
| 30%中性滤光片 | 635nm | 29.96
|  | 546nm | 30.43
|  | 440nm | 28.88
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 | 807.4
| 钬溶液 | 640.7
536.8
416.5
361.0
287.4
241.0
修改标准值时，该仪器对应的模板文件必须未打开，同时修改后光标要在未修改的单元格内！方可保存成功！

## 字段对应
仪器方法标记 | 仪器方法字段 |  | 算法标记 | 算法字段
起始波长 | StartWl | WlRange | 寻峰 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool
终止波长 | EndWl |  | 求平均 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool
重复次数 | RepeatTimes |  | 多次测量 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool
重复时间间隔 | RepeatInterval |  | 最大最小值差 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool
方法信息 | MethodStr |  | 求半峰宽 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool
测量信息 | MeasurePara |  | 求最大偏移量 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool
使用物质 | ToolStr |  | 求漂移 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetDriftUVTestTool
项目名称 | Name
光度模式 | PhotoMode
扫描速度 | ScanSpeed
扫描间隔 | ScanWlInterval
增益 | Gain
光谱带宽 | Slit1
特征值 | Wl
暗电流 | Dark
校零 | Zero | BaseLine
测量 | Measure | Scan
时间间隔 | timeinterval
扫描个数 | totalcount
灯状态 | LampPos
响应时间 | ResponseTime

## 波长示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） |  |  | 平均值（nm） | 误差值（nm） | 重复性（nm） | 波长示值误差(nm) | 波长重复性 | 判定结果
氘灯656.1 | 656.1 | 656.1 | 656.1 | 656.08 | 656.0933 | -0.0066667 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 合格
氘灯486 | 486 | 486.02 | 486.06 | 486.06 | 486.0467 | 0.046667 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 合格
镨钕滤光片 | 807.4 | 807.3 | 807.3 | 807.3 | 807.3 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
钬溶液 | 640.7 | 640.9 | 641 | 640.9 | 640.9333 | 0.23333 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 536.8 | 536.9 | 536.9 | 536.9 | 536.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 361.0 | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 287.4 | 287.4 | 287.5 | 287.5 | 287.4667 | 0.066667 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 241.0 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格

## 透射比示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值(nm) | 标准值（%） | 测量值（%） |  |  | 平均值（%） | 误差值（%） | 重复性（%） | 透射比示值误差 | 透射比重复性 | 判定结果
紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350 | 23.2 | 23.1695 | 23.171 | 23.1715 | 23.1707 | -0.029338 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 313 | 51.58 | 51.5396 | 51.5396 | 51.542 | 51.5404 | -0.039609 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 257 | 14.06 | 14.0299 | 14.0303 | 14.0298 | 14.03 | -0.029984 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 235 | 18.42 | 18.294 | 18.2938 | 18.2938 | 18.2939 | -0.12613 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
10%中性滤光片 | 635 | 7.57 | 7.7517 | 7.7519 | 7.7518 | 7.7518 | 0.1818 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 546 | 10.1 | 10.3301 | 10.3299 | 10.3299 | 10.33 | 0.22999 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 440 | 10.07 | 10.3641 | 10.3641 | 10.3638 | 10.364 | 0.29399 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
20%中性滤光片 | 635 | 18.98 | 19.0586 | 19.0579 | 19.0583 | 19.0583 | 0.07826 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 546 | 20.09 | 20.1903 | 20.1902 | 20.1906 | 20.1904 | 0.1004 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 440 | 20.91 | 21.0502 | 21.0502 | 21.05 | 21.0501 | 0.14013 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
30%中性滤光片 | 635 | 29.96 | 30.0224 | 30.0211 | 30.0215 | 30.0217 | 0.061673 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 546 | 30.43 | 30.4766 | 30.477 | 30.4757 | 30.4764 | 0.046436 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格
| 440 | 28.88 | 28.9859 | 28.9861 | 28.9863 | 28.9861 | 0.10607 | 0 | 0.3 | 0.1 | 合格

## 杂散光校验
项目名称 | 波长点 | 测量值（%） |  |  | 指标要求 | 判定结果
碘化钠标准溶液 | 220 | 0.0069736 | 0.0071437 | 0.0068041 | 0.01 | 合格
亚硝酸钠标准溶液 | 360 | 0.01949 | 0.013921 | 0.018561 | 0.05 | 合格

## 基线平直度检验
项目名称 | 测量值（Abs） | 指标要求 | 判定结果
基线平直度 | -0.00031998 | 0.0005 | 合格

## 基线暗噪声检验
项目名称 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
基线暗噪声 | -0.0021667 | 0.1 | 合格

## 光谱带宽与仪器最小光谱带宽
项目名称 | 特征值 | 标准值 | 测量值（nm） | 偏差（%） | 误差范围（%） | 判定结果
氘灯5.0 | 656.1 | 5 | 4.5 | -10 | 20 | 合格
氘灯2.0 | 656.1 | 2 | 1.8 | -10 | 20 | 合格
氘灯1.0 | 656.1 | 1 | 0.9 | -10 | 20 | 合格
氘灯0.5 | 656.1 | 0.5 | 0.48 | -4 | 20 | 合格
氘灯0.2 | 656.1 | 0.2 | 0.16 | -20 | 20 | 合格

## 噪声检验
项目名称 | 特征值 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
500nm100%噪声 | 500 | 0.004279 | 0.05 | 合格
500nm0%噪声 | 500 | 0.00030177 | 0.005 | 合格
250nm100%噪声 | 250 | 0.0055144 | 0.05 | 合格
250nm0%噪声 | 250 | 0.00090956 | 0.005 | 合格

## 波长边缘噪声
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
1090nm100%噪声 | 1090 | 0.0049977 | 0.1 | 合格
1090nm0%噪声 | 1090 | 0.0006199 | 0.02 | 合格
200nm100%噪声 | 200 | 0.0085216 | 0.1 | 合格
200nm0%噪声 | 200 | 0.0018324 | 0.02 | 合格

## 漂移检验
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
漂移检验 | 500 | 0.010833 | 0.1 | 合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 不合格